上海市儿童医院

过氧化氢消毒机、CRP检测仪、除颤（带起搏功能）、全自动粪便分析仪、血气分析仪、超低温保存箱、空气净化消毒机、生物安全柜、离心机、手持式血氧仪、咽喉镜医疗设备

- 遴选文件

遴选编号：2020-LX-005

2020年08月26日

第一章 	遴选邀请

日期：2020年 08月26日

- 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以遴选采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 采购项目如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 第1包 | 过氧化氢消毒机 | 1 |
| 第2包 | CRP检测仪 | 2 |
| 第3包 | 除颤（带起搏功能） | 1 |
| 第4包 | 全自动粪便分析仪 | 1 |
| 第5包 | 血气分析仪 | 1 |
| 第6包 | 超低温保存箱 | 1 |
| 第7包 | 空气净化消毒机 | 9 |
| 第8包 | 生物安全柜 | 1 |
| 第9包 | 离心机 | 2 |
| 第10包 | 手持式血氧仪 | 2 |
| 第11包 | 咽喉镜 | 2 |

以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。

- 有兴趣的潜在供应商请于2020年08月26日起至2020年09月02日止(星期六、日和节假日除外)每天上午9:00~11:30和下午1:00~4:30(北京时间) 前向上海市儿童医院递交遴选响应文件。

遴选响应文件应包括遴选采购报价表、资格证明文件、设备的详细配置、售后服务承诺书及用户名单。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。若有多个设备，请分别单独报价，并报出成交总价。（附件1）请务必提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，未报价耗材/试剂视为免费配送。

- 资格证明文件包括：供应商的资格文件（三证合一的企业法人营业执照、医疗器械生产/经营许可证（报价产品为医疗器械时适用）、医疗器械注册证（报价产品为医疗器械时适用））、厂商授权书(必须为一级代理或二级代理,二级代理必须为上海区域总代理)等相关证明的复印件（附件2）。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（附件5）

- 法人代表授权书。（附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（附件9）

- 遴选响应文件的份数：正本1份。所有资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

上海市儿童医院

地址：上海市普陀区泸定路355号

邮编：200062

电话：021-52976220

传真：021-52976219

联系人：文志林、许明磊

邮箱：xuml@shchildren.com.cn

- 评审原则

标注“▲”号的为关键技术参数，对每一关键技术参数的任何偏离将导致废标。医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

- 付款方式：在安装调试验收合格后 30个 工作日内以 一次性 方式支付全部货款。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

| 第1包：过氧化氢消毒机 |  |
| --- | --- |
| 数量：过氧化氢消毒机/一台 |  |
| 用途：用于病房或核酸检测实验室的环境空气和物体表面消毒 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1 | 基本要求： |
| 1.1.1 | 气体涡流雾化技术，无需压缩机和压力管路。 |
| ▲1.1.2 | 可使用过氧化氢浓度≤10%，在不小于160m3的空间内，对枯草杆菌芽孢（ATCC9372）可以达到3-6个对数杀灭,提供省级或以上疾控中心出具的检测报告。 |
| 1.1.3 | 最大消毒空间可达500m3以上。 |
| 1.1.4 | 消毒剂喷雾速率5-35mL/min任意可调，适应不同温湿度条件下的应用场景。 |
| 1.1.5 | 平均喷雾粒径小于1微米。 |
| 1.1.6 | 配套过氧化氢消毒剂不含银离子等添加物，能够完全降解，无残留。 |
| ▲1.1.7 | 提供消毒产品卫生安全评价报告。 |
| ▲1.1.8 | 消毒剂有效期不少于2年，对人和动物无毒害，提供省级或以上疾控中心对经口毒性和吸入毒性的测试报告。 |
| 1.2 | 控制系统： |
| 1.2.1 | 彩色触摸屏操作和参数设定，全中文操作界面。 |
| 1.2.2 | 可无线遥控，遥控距离不小于10米。 |
| 1.2.3 | 软件具有三级权限管理，有效区分各级别人员的操作，保证灭菌过程的可追溯性。 |
| 1.2.4 | 可存储不少于10个特定房间的消毒参数，一键启动。无需每次设定消毒参数。 |
| 1.2.5 | 可以延时启动，延迟时间任意可调，保障使用安全。 |
| 1.2.6 | 内置软件可自动计算喷雾时间，自动启停无需人为干预。 |
| 1.3 | 硬件参数： |
| 1.3.1 | 配置数据存储和查询功能，灭菌全过程数据可记录。 |
| 1.3.2 | 喷嘴具有6风道，出口风速大于80m/s，有利于大空间扩散。 |
| 1.3.3 | 有外置排液阀，便于内管路的定期维护保养。 |
| 1.3.4 | 消毒液罐容量不少于5升。 |
| 1.3.5 | 带脚轮，方便移动。 |
| 1.4 | 配置清单： |
| 1.4.1 | 过氧化氢消毒机主机*1台 |
| 1.4.2 | 泵吸式过氧化氢检测仪*1台 |
| 1.4.3 | 过氧化氢消毒液*12瓶 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期 |
| 2.5、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |
| 2.6、 | 其它要求 |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |

| 第2包：CRP检测仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：CRP检测仪/两台 |  |  |
| 用途：用于感染诊断 |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |
| 1.1、 | 可直接测定的参数：具备C-反应蛋白检测项目 |  |
| 1.2、 | 方法学：免疫速率法 |  |
| 1.3、 | 测定可报告范围：C-反应蛋白1-160mg/L |  |
| 1.4、 | 使用包含干粉抗血清、缓冲液、测定杯的一体化试剂盒，无其他耗材 |  |
| 1.5、 | 标本类型：全血、血清或血浆 |  |
| 1.6、 | 对全血样本自动血细胞压积校正 |  |
| 1.7、 | 测试速度：单个标本检测时间≤2分钟 |  |
| 1.8、 | 标本用量：20ul |  |
| 1.9、 | 进样方式：手动加样 |  |
| 1.10、 | 定标方式：定标曲线二维码扫入 |  |
| 1.11、 | 标准品溯源：IFCC/CRM470 、ERM-DA472 |  |
| 1.12、 | 仪器自带数据存储功能，可存储不少于80例病人数据和80例质控数据。 |  |
| 1.13、 | 不少于3个标准的USB端口可用于连接U盘、打印机或条形码阅读器，仪器可直接连接LIS/HIS系统 |  |
| 1.14、 | 触摸屏大小≥100*80mmm,像素≥640*480 |  |
| 1.15、 | 软件要求：中文操作界面，使用期内提供免费升级 |  |
| 1.16、 | 配置清单： |  |
| 1.16.1、 | C-反应蛋白分析仪主机*2台 |  |
| 1.16.2、 | 电源线*2根 |  |
| 1.16.3、 | 说明书*2份 |  |
| 1.16.4、 | 保修卡2张 |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥60个月 |  |
| 2.2、 | 维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时 |  |
| 2.3、 | 年度巡检/保养次数≥4次 |  |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |  |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |
| 2.5、 | 请投标人列出涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |
| 2.6、 | 其他要求： |  |
| 2.6.1、 | 供方免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |
| 2.6.2、 | 供方免费提供安装、调试设备的耗品 |  |
| 2.6.3、 | 在不增减临床应用功能的前提下，供方免费提供设备相关的软件升级 |  |
| 2.6.4、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |
| 3、 | 培训要求 |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、跟踪性培训等 |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解，现场操作演示与指导等 |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |
| 4、 | 其他要求： |  |
| 4.1、 | 签约后60日内供方免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |  |
| ▲4.4、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |  |
| 5、 | 试剂通用条款： |  |
| 5.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |  |
| 5.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证。 |  |
| 5.3、 | 提供试剂清单、试剂检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表 |  |
| 5.4、 | 免费提供试剂的校准品、质控品。 |  |
| ▲5.5、 | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。 |  |
| 5.6、 | 主试剂：C-反应蛋白测定试剂盒，单价≤11.58元/人份 |  |
| 5.7 | 除上述试剂外请提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，未报价耗材/试剂视为免费配送。 |  |

| 第3包：除颤仪（带起搏功能） |  |
| --- | --- |
| 数量：除颤仪（带起搏功能）/1台 |  |
| 用途：用于消除患者心率失常，使之恢复窦性心率 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 主要技术和功能： |
| 1.1.1、 | 低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 |
| 1.1.2、 | 显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。 |
| 1.1.3、 | 除颤能量的最高能量≤200J |
| 1.1.4、 | 每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J（重要参数） |
| 1.1.5、 | 手动除颤能量不大于2J |
| 1.1.6、 | AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式 |
| 1.1.7、 | 成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 |
| 1.1.8、 | 除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。 |
| 1.1.9、 | 标配手动除颤，AED和同步电复律功能 |
| 1.1.10、 | 具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒 |
| 1.2 | 主机 |
| 1.2、1 | 主机≥3道波形显示 |
| 1.2.2、 | 可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 |
| 1.2.3、 | 标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护 |
| 1.2.4、 | 频率响应：诊断性0.05-150Hz 监护0.15-40Hz |
| 1.2.5、 | 具备事件标记功能 |
| 1.2.6、 | 具备生命体征趋势回顾功能 |
| 1.2.7、 | 具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位 |
| 1.3、 | 体外起搏 |
| 1.3.1、 | 波形：单相截顶幂指数波 |
| 1.3.2、 | 电流脉冲：如果脉冲宽度设为 20 ms （增量为 5 mA ），则为 10 mA 至 200 mA ；精度为 ±10% 或 ±5 mA （以较大者为准）。如果设为 40 ms ，最大起搏电流为 140 mA |
| 1.3.3、 | 脉冲宽度：20 或 40 ms ，精度为 ±10% |
| 1.3.4、 | 起搏速率：30bpm-180bpm |
| 1.3.5、 | 模式：按需模式或固定模式 |
| 1.3.6、 | 不应期：340 ms （30 到 80 ppm ）；240 ms （90 到 180 ppm ），精度为 ±10% |
| 1.4、 | 电池 |
| 1.4.1、 | 电池上具备电量容量状态指示灯 |
| 1.4.2、 | 设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电 |
| 1.4.3、 | 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击 |
| 1.4.4、 | 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电 |
| 1.4.5、 | 电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100% |
| 1.5、 | 安全性： |
| 1.5.1、 | 主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。 |
| 1.5.2、 | 在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 |
| 1.5.3、 | 每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等 |
| 1.5.4、 | 每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟、除颤功能、心电图和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 |
| 1.5.5、 | 每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。 |
| 1.5.6、 | 主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。 |
| 1.5.7、 | 主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然 |
| 1.6、 | 数据存储: |
| 1.6.1、 | 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据 |
| 1.6.2、 | 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要 |
| 1.6.3、 | 存储内容包括：事件总结，生命体征趋势，配置，状态记录和设备信息 |
| 1.7、 | 打印机： |
| 1.7.1、 | ≥50mm热阵列打印机 |
| 1.7.2、 | 连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果 |
| 1.7.3、 | 自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件，充电，电击和报警 |
| 1.7.4、 | 报告：事件总结，生命体征趋势，操作检验，配置，状态记录和设备信息 |
| 1.7.5、 | 走纸速度25mm/秒 |
| 1.7.6、 | 纸张尺寸：≥50mm × 20m |
| 1.8、 | 其它要求： |
| 1.8.1、 | 整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池） |
| 1.8.2、 | 防水/防固体渗入等级≥IP54 |
| 1.8.3、 | 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2，NIBP、EtCO2等功能 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |
| 2.6、 | 其它要求 |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |
| 5、 | 耗材通用条款: |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表 |
| ▲5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |
| 5.6、 | 提供三级医院耗材发票复印件 |
| 5.7 | 提供相关非开放耗材明细并请自报价 |

| 第4包：全自动粪便分析仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：全自动粪便分析仪/一台 |  |  |  |
| 用途：用于对临床患者粪便标本的检测。 |  |  |  |
| 序号 |  | 招标要求 |  |
| 1、 |  | 主要技术、功能和配置要求： |  |
| 1.1、 |  | 全自动粪便分析仪 |  |
| 1.1.1、 |  | 检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒）显微镜检与拍照、样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。 |  |
| 1.1.2、 |  | 样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。 |  |
| 1.1.3、 |  | 能出具经检验师判断及审核的符合《全国临床检验规程（第四版）》的带图报告，并连接医院LIS系统。 |  |
| 1.1.4、 |  | 检测速度≥60样本/小时。 |  |
| 1.1.5、 |  | 进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个。 |  |
| 1.1.6、 |  | 结构单元要求： |  |
| 1.1.6.1、 |  | 样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头(分辨力≥1600*1200)，性状照片能无限量储存与调用。 |  |
| 1.1.6.2、 |  | 样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液，稀释液注入量可选择，模式≥3种。 |  |
| 1..6.3、 |  | 采用高频往复式气动混匀，不破坏样本中有形成份，混匀次数可调,充分混匀标本。 |  |
| 1..6.4、 |  | CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，具备40倍、10倍高低倍镜头，能自动转换，低倍镜（x10）可检测视野≥24个，每个视野可拍摄断层≥3个，高倍镜（x40）可检测视野≥24个，每个视野拍摄断层≥5个，低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像。 |  |
| 1.1.7、 |  | 测试卡（免疫层析法）检测单元要求: |  |
| 1.1.7.1、 |  | 同时检测的免疫项目≥4个，装卡量≥100张/次，自动送卡，卡量不够自动报警，可不停机加卡。 |  |
| 1.1.7.2、 |  | 具备自动传输、检测、回收测试卡功能。 |  |
| 1.1.7.3、 |  | 有自动摄取测试卡反应结果图像和自动判读结果功能。 |  |
| 1.1.8、 |  | 软件要求： |  |
| 1.1.8.1、 |  | 配置自动图形识别软件，软件终身免费升级。 |  |
| 1.1.8.2、 |  | 能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动图形识别。 |  |
| 1.1.8.3、 |  | 全自动一体机，具备完整初筛识别功能，具备测试卡、有形成分的复审规则。 |  |
| 1.2、 |  | 系统配置要求： |  |
| 1.2.1 |  | 全自动粪便分析仪*1。 |  |
| 1.2.2 |  | 专用图文处理电脑工作站，配备显示器，Intel I5四核处理器,内存≥8G，硬盘≥1T，独立显卡。 |  |
| 2、 |  | 售后服务要求： |  |
| ▲2.1、 |  | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |  |
| 2.2、 |  | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |
| 2.3、 |  | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |
| 2.4、 |  | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |
| 2.4.1、 |  | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |  |
| 2.4.2、 |  | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |
| 2.4.3、 |  | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |
| 2.4.4、 |  | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期 |  |
| 2.5、 |  | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |
| 2.6、 |  | 其它要求 |  |
| 2.6.1、 |  | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |
| 2.6.2、 |  | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |
| 2.6.3、 |  | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |
| 2.6.4、 |  | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |
| 2.6.5、 |  | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |
| 3、 |  | 培训要求： |  |
| 3.1、 |  | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |
| 3.2、 |  | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |
| 3.3、 |  | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |
| 3.4、 |  | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |
| 3.5、 |  | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |
| 3.6、 |  | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |
| 4、 |  | 其他要求： |  |
| 4.1、 |  | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |
| 4.2、 |  | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |
| 4.3、 |  | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |  |
| 5、 |  | 试剂通用条款: |  |
| 5.1、 |  | 试剂能够应用于所测试设备 |  |
| 5.2、 |  | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证。 |  |
| 5.3、 |  | 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表。 |  |
| 5.4、 |  | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单。 |  |
| ▲5.5、 |  | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。 |  |
| 5.6、 |  | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |  |
| 5.7 |  | 提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，预估平均年标本量约为3000人份，未报价耗材/试剂视为免费配送。 |  |
| 5.7、 |  | 粪便专用采集管≤3.2元/支，预估年使用量约为3000人份 |  |
| 5.8、 |  | 大便隐血检测试剂盒≤3.2元/人份，预估年使用量约为3000人份 |  |
| 5.9、 |  | 转铁蛋白检测试剂盒≤11元/人份，预估年使用量约为300人份 |  |
| 5.10、 |  | 大便隐血&转铁二合一检测试剂盒≤14元/人份，预估年使用量约为300人份 |  |
| 5.11、 |  | 轮状病毒检测试剂盒≤11.4元/人份，预估年使用量约为1000人份 |  |
| 5.12、 |  | 轮状病毒/腺病毒二合一检测试剂盒≤22元/人份，预估年使用量约为300人份 |  |
| 5.13、 |  | 大便样本稀释液≤50元/L，预估年使用量约为3000人份 |  |
| 5.14、 |  | 冲洗液≤28元/L，预估年使用量约为3000人份 |  |
| 5.15、 |  | 浓缩清洗液≤2元/ml，仪器保养用，预计年使用量为500ml |  |
| 5.16、 |  | 除上述试剂外请提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，未报价耗材/试剂视为免费配送。 |  |
| 第5包：血气分析仪 |  |  |  |
| 数量：血气分析仪/1台 |  |  |  |
| 用途：用于对人体全血样本中的被分析物进行定量检测。 |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |  |
| 1.1、 | 可直接测定的参数应包括以下9项：氢离子PH、二氧化碳分压PCO2、氧分压PO2、红细胞压积Hct、钠离子Na+、钾离子K+、钙离子Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac。 |  |  |
| 1.2、 | 计算参数包括以下18项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SaO2、THbc、A-aDO2、pAO2、paO2 /pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt、P50；且能根据体温计算：氢离子PH、二氧化碳分压PCO2、氧分压PO2。 |  |  |
| 1.3、 | 测定参数可报告范围：氢离子PH：6.80 ~ 7.80、二氧化碳分压PCO2：5 ~ 115 mmHg、氧分压PO2：0 ~ 760 mmHg、钠离子Na+：100 ~ 200 mmol/L、钾离子K+：0.1 ~ 20.0 mmol/L、钙离子Ca++：0.10 ~ 5.00 mmol/L、葡萄糖Glu：0.28 ~ 27.8 mmol/L、乳酸Lac：0.2~ 15.0 mmol/L、红细胞压积Hct：15 ~ 65%。 |  |  |
| 1.4、 | 使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包，无其它耗材；电极免保养，无需单独更换电极。 |  |  |
| 1.5、 | 测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器，且能提供75、150、300、450、600测试量的分析包。 |  |  |
| 1.6、 | 测试时间：吸入样本后100秒出结果。 |  |  |
| 1.7、 | 标本用量150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血。 |  |  |
| 1.8、 | 进样方式：自动吸样。 |  |  |
| 1.9、 | 全自动1点、2点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标；定标时不消耗测试液，不影响测试人份数。 |  |  |
| 1.10、 | 具有机内智能化质控系统：可主动进行实时、连续的质量控制，可自动识别错误并纠错，可自动生成质控报告。 |  |  |
| 1.11、 | 内置远程联网软件，直接通过IE浏览器即可对仪器进行远程控制：查看及打印病人结果、质控结果，查看仪器及分析包的状态，2点定标等。用户可以通过Internet对仪器进行远程控制。 |  |  |
| 1.12、 | 仪器自带数据存储功能，可存储3000例以上的病人数据和质控数据。 |  |  |
| 1.13、 | 仪器具有剩余人份数和分析包效期提示功能。 |  |  |
| 1.14、 | 消耗品可常温储存，无需冷藏。 |  |  |
| 1.15、 | 全中文操作菜单，彩色触摸显示屏10.4英寸，内置打印机。 |  |  |
| 1.16、 | 须具有以下接口：打印端口，有线网络接口和无线网络接口，USB口，条形码 阅读器接口。可外接血氧-碳氧检测仪和活化凝血ACT检测仪。 |  |  |
| 1.17、 | 检测结果准确度高，具有FDA、CE、ISO13485、ISO9001认证证书。 |  |  |
| 1.18、 | 配置清单： |  |  |
| 1.18.1、 | 血气分析仪*1台 |  |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |  |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |  |  |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |  |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |  |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |  |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |  |  |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |  |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |  |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |  |
| 2.5、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |  |
| 2.6、 | 其它要求 |  |  |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |  |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |  |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |  |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |  |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |  |
| 3、 | 培训要求： |  |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |  |
| 4、 | 其他要求： |  |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |  |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |  |  |
| ▲4.4、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |  |  |
| 5、 | 试剂通用条款: |  |  |
| 5.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |  |  |
| 5.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |  |
| 5.3、 | 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表 |  |  |
| 5.4、 | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单 |  |  |
| ▲5.5、 | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |  |
| 5.6、 | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |  |  |
| 5.7、 | 主试剂：血气测定试剂价格≤23.5元/人份，预估平均年标本量为2640人份。 |  |  |
| 5.8、 | 除上述试剂外请提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，未报价耗材/试剂视为免费配送。 |  |  |

| 第6包：超低温保存箱 |  |
| --- | --- |
| 数量：超低温保存箱/一台 |  |
| 用途：保存样品、血袋等。 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 医用低温保存箱*1台 |
| 1.2、 | 工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz |
| 1.3、 | 样式：立式 |
| 1.4、 | 有效容积≥626L，可保存标准2ml冻存管≥4万个 |
| 1.5、 | 内部尺寸：≥760*630*1310mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板 |
| 1.6、 | 净重/毛重（KG）： ≤301/323Kg |
| 1.7、 | 温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； |
| 1.8、 | 故障报警：可提供高低温报警、高低电压报警、环温超标报警； |
| 1.9、 | 系统显示：LED显示屏，可显示箱内温度，环境温度，输入电压，具有故障提示预警功能； |
| 1.10、 | 门：外门1个，可快速拆卸内门4个；可调节搁架，便于物体存放； |
| 1.11、 | 隔热层：采用VIP航空隔热真空保温材料； |
| 1.12、 | 进口压缩机，质量更可靠，进口低噪音节能风机，保证系统安全性和可靠性； |
| 1.13、 | 测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度 |
| 1.14、 | 噪音：≤50dB; |
| 1.15、 | 功率:≤1200W; |
| 1.16、 | 配置清单 |
| 1.16.1、 | 医用低温保存箱*1台 |
| 1.16.2、 | 冻存架*20个 |
| 1.16.3、 | 除冰铲*1个 |
| 1.16.4、 | 冰箱钥匙*1套 |
| 1.16.5、 | 说明书等*1套 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |
| 2.6、 | 其它要求 |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |

| 第7包：空气净化消毒机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：空气净化消毒机/9台 |  |  |
| 用途：有效降低人群交叉感染风险；在有人的情况下，持续有效地去除空气中的细菌等污染物，营造健康、舒适的室内环境 |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |
| 1.1、 | 技术原理：采用高压高频圆管静电技术，有效除菌杀毒 |  |
| 1.1.1、 | 适用空间：医用80m³、非医用21-40㎡，如诊室、病房、功能性房间等 |  |
| 1.1.2、 | 适用在有人的情况下长效消毒室内空气 |  |
| 1.1.3、 | 多种运行模式，包括自动模式（根据室内PM2.5参数变化调整风速）；极速模式（当室内污染物严重或长时间没有消毒净化的情况下，启动极速模式可快速消毒和净化室内空气）；睡眠模式（在夜晚休息时，运行睡眠模式，使机器声音降低至很低，机器操作面板灯光关闭）；童锁模式（启动童锁模式可防止儿童触碰导致机器运行模式更改） |  |
| 1.1.4、 | 核心静电消毒模块在消毒杀菌的同时，具备高效去除PM2.5等可吸入颗粒物的功能，配置高效滤网和活性炭滤网，可在室内空气消毒的同时去除甲醛等有害气体 |  |
| 1.1.5、 | 支持手机APP智能控制 |  |
| 1.1.6、 | 风量≤660m³/h |  |
| 1.1.7、 | 噪声≤62dB |  |
| 1.1.8、 | 额定功率≤55W |  |
| 1.1.9、 | 额定电压：220V |  |
| 1.1.10、 | 外观尺寸≤420*240*690mm |  |
| 1.1.11、 | 净重≤9.5kg |  |
| 1.1.12、 | 白色葡萄球菌消除率：≥99.9% |  |
| 1.1.13、 | 自然菌消除率：≥90% |  |
| 1.1.14、 | 甲冠病毒（H1N1）净化率：≥99.99% |  |
| 1.1.15、 | PM2.5浓度实时监测和显示 |  |
| 1.1.16、 | 全中文操作面板 |  |
| 1.1.17、 | 提供消毒产品安全卫生评价报告 |  |
| 1.2、 | 配置清单： |  |
| 1.2.1、 | 空气净化消毒机*9台 |  |
| 1.2.2、 | 电源线*9套 |  |
| 1.2.3、 | 专用清洁工具*9支 |  |
| 1.2.4、 | 机器说明书*9本 |  |
| 1.2.5、 | 手机APP说明书*9本 |  |
| 1.2.6、 | 滤网组件*9套 |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月 |  |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |  |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |
| 2.5、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |
| 2.6、 | 其它要求 |  |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |
| 3、 | 培训要求： |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |
| 4、 | 其他要求： |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |

| 第8包：生物安全柜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：生物安全柜/一台 |  |  |
| 用途：用于临床微生物培养、检测，保证的操作样品、操作人员及环境洁净及安全 |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |
| 1.1、 | 生物安全柜*1台 |  |
| 1.1.1、 | 符合EN 1822标准的H14 HEPA滤膜，对最易穿透颗粒（MPPS）的截留效率＞99.995%，对0.3um的颗粒的截留效率＞99.999%。 |  |
| 1.1.2、 | 无碳刷直流风机≥2个，免维护，分别控制下降气流和排气气流；且双风机之间联动，确保气流和风速稳定，安全，节能，且维护成本低。 |  |
| 1.1.3、 | 双风机独立控制下降气流和排气气流，主动式气流自动调控系统，根据气流变化随时予以补偿，可提供更可靠的层流及风速，为操作者提供更好的保护。 |  |
| 1.1.4、 | 不大于10度倾斜角前窗操作面。 |  |
| 1.1.5、 | 前窗位置与紫外灯联锁，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能被开启，意外抬起前窗工作中的紫外灯自动关闭。 |  |
| 1.1.6、 | 前窗完全关闭后，自动将风量下降调整为30%，方便当日再次使用，同时节省能源和时间。 |  |
| 1.1.7、 | 内壁：一体成型不锈钢。 |  |
| 1.1.8、 | 有集纸器，防止碎纸屑掉入风道，造成危险。 |  |
| 1.1.9、 | 双探头监控前窗开口；前窗下拉有清洗位置。 |  |
| 1.1.10、 | 风速测定:根据风压测量风速,更准确,对风机控制更精确,完全解决单点风速测量易受湿度和温度影响的缺点。 |  |
| 1.1.11、 | 报警功能：不正常气流报警；前窗开口不正常报警；控制面板显示内容；流速显示；总运行时间；报警信息；综合运算因子-PER因子提示安全柜目前是处于何种状态。 |  |
| 1.1.12、 | 检修口≥6个，可根据需要安装燃气、真空或水的阀门。 |  |
| 1.1.13、 | 外部尺寸: ≥1900mm*1520mm*800mm,内部尺寸: ≥1800mm*780mm*630mm。 |  |
| 1.2、 | 配置清单 |  |
| 1.2.1、 | 生物安全柜主机*1台 |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月 |  |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |  |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |
| 2.5、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |
| 2.6、 | 其它要求 |  |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |
| 3、 | 培训要求： |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |
| 4、 | 其他要求： |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |  |

| 第9包：离心机. 数量：离心机/2台. 用途：用于样本的离心. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 转速≥4000r/min. 1.2、; 离心力≥3000xg. 1.3、; 容量≥32根真空采血管,可离最多32根采血管. 1.4、; 转速精度：±20r/min. 1.5、; 显示类型：LCD段式液晶显示，尺寸≥180mm*100mm. 1.6、; 时间控制范围：1秒-99分钟59秒. 1.7、; 电机功率：交流变频电机≥600W. 1.8、; 电源要求：AC220V，50Hz，6A. 1.9、; 功率≥750W. 1.10、; 每台配备水平转子*1个，用于承载适配器，适配器采用多层设计，可根据管子的长度决定使用的层数. 1.11、; 重量≤70kg. 1.12、; 10种程序储存，切换多种运行模式. 1.13、; 刹车电阻制动，无耗材制动. 1.14、; 电子门锁未扣紧报警保护功能. 1.15、; 无碳刷电机，无碳粉污染. 1.16、; 尺寸(长×宽×高)≥450cm×550cm×350cm，开盖高度≤75cm. 1.17、; 配置清单：. 1.17.1、; 离心机主机*2台. 1.17.2、; 水平转子*2个. 1.17.3、; 脱帽提篮*2个. 2、; 售后服务要求：. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年. 2.6、; 其它要求. 2.6.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.6.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.6.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.6.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.6.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. 4.3、; 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料. |  |
| --- | --- |

| 第10包：手持式血氧仪 |  |
| --- | --- |
| 数量：手持式血氧仪/2台 |  |
| 用途：进行患儿血氧饱和度监测 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 血氧饱和度监护仪*2台 |
| 1.2、 | 符合IEC60601相关安全标准 |
| 1.3、 | 尺寸≤60*125*30mm |
| 1.4、 | 重量≤300g（全配置，包含电池） |
| 1.5、 | 工作环境温度：0〜40°C |
| 1.6、 | 工作环境湿度：15-95%（非冷凝） |
| 1.7、 | 储存环境温度：-20-60°C，湿度：10-95%（非冷凝） |
| 1.8、 | 显示屏≥彩色2.4寸TFT液晶显示屏 |
| 1.9、 | 分辨率≥320x240dpi |
| 1.10、 | 每机配套锂电池*1块：可充电锂电池，供电时间≥24h |
| 1.11、 | 血氧饱和度 |
| 1.11.1、 | 测量范围：0〜100% |
| 1.11.2、 | 分辨率≥1% |
| 1.11.3、 | 精确度：±2% （70-100%,成人，非运动状态）；±3% （70〜100%,运动状态）；不予定义（0〜69%） |
| 1.12、 | 脉率 |
| 1.12.1、 | 测量范围： 18~300bpm |
| 1.12.2、 | 分辨率≥1bpm |
| 1.12.3、 | 精度：±3bpm（非运动状态）；±5bpm（运动状态） |
| 1.13、 | 数据存储≥2种，包括：连续监护模式≥96h数据，点测模式储存≥4000条数据 |
| 1.14、 | 数据导出：多功能复用接口、红外接口 |
| 1.15 | 血氧探头接口应为通用接口，不应是设备专用接口 |
| 1.15、 | 配置清单 |
| 1.15.1、 | 血氧饱和度监护仪*2台 |
| 1.15.2、 | 成人指夹式血氧探头*2个 |
| 1.15.3、 | 小儿指夹式血氧探头*2个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时 |
| 2.3、 | 承诺质保期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书 |
| 2.4、 | 承诺质保期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，并提供主要零配件和耗品的价目清单 |
| 2.5、 | 设备使用时所需配套耗材，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息 |
| 2.6、 | 免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.7、 | 免费提供设备的操作培训 |
| 2.8、 | 在不增减临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.9、 | 免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.10、 | 提供易损配件清单及分项报价 |
| 2.11、 | 提供每年巡检次数≥4次 |
| 2.12、 | 承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 其他要求： |
| 3.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 3.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 3.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |

| 第11包：咽喉镜 |  |
| --- | --- |
| 数量：咽喉镜/2个 |  |
| 用途：气管插管用 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 叶片与手柄材质：304型不锈钢，叶片表面粗糙度≤8微米,绝缘部分材料采用聚丙烯塑料 |
| 1.2、 | 采用卤素和疝气的混合气体灯泡，比普通灯泡亮度 高30%-50% |
| 1.3、 | 可拆卸式光纤、冷光源、能进行消毒 |
| 1.4、 | 通用手柄、可以和所有品牌叶片通用 |
| 1.5、 | 儿童叶片 规格不大于MIL00号：65*9mm ,MIL 0号：77*10mm , MIL 1号：100*11mm |
| 1.6、 | ≥6种型号叶片，适用于早产儿到成人，可任意组合 |
| 1.7、 | 配置清单： |
| 1.7.1、 | 咽喉镜*2套 |
| 1.7.2、 | 叶片00#*2只 |
| 1.7.3、 | 叶片0#*2只 |
| 1.7.4、 | 叶片1#*2只 |
| 1.7.5、 | 儿童手柄*2只 |
| 1.7.6 | 喉镜软包*2个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时 |
| 2.3、 | 承诺质保期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书 |
| 2.4、 | 承诺质保期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，并提供主要零配件和耗品的价目清单 |
| 2.5、 | 设备使用时所需配套耗材，必须列明是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息 |
| 2.6、 | 免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.7、 | 免费提供设备的操作培训 |
| 2.8、 | 在不增减临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.9、 | 免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.10、 | 提供易损配件清单及分项报价 |
| 2.11、 | 提供每年巡检次数≥4次 |
| 2.12、 | 承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 其他要求： |
| 3.1、 | 签约后10日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 3.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 3.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |
| ▲3.4、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |

- 附件

附件1：遴选采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 |  | 全部响应 □是 □否 | 关键技术指标 偏离项数 |  |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 |  | 请按注册证中产品型号、规格填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 配套耗材/试剂 |  | □有（请参考如下报价模板务必提供所有相关耗材/试剂明细及报价，未报价耗材/试剂视为免费配送） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请根据设备是否含非开放耗材/试剂情况选择如下报价清单，若无相关耗材/试剂可以忽略此处）

设备非开放耗材报价清单

| 序号 | 产品名称 （按注册证填写） | 规格型号 （按照医保编码下最小规格填写） | 进院价（元） | 最高零售价（元） | 品牌 （按医保网填写） | 生产厂家 （按医保网填写） | 注册证号 （与实际供货一致且在有效期内最新注册证） | 医保编码（与实际供货一致且在有效期内最新注册证对应的医保） | 物价单位 （最小单位）（按医保网填写） | 包装 | 是否进红会追溯系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照注册证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

供应商名称（盖公章）：										   	    日期：

设备配套非开放试剂报价清单

| 说明：1.若试剂为非人份包装，单人份投标价格需按照每毫升报价除以厂家说明书注明的每毫升理论测试数提供; 2.所有内容请严格按照产品注册证规范填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂注册证名称 | 用途类型 |  |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 最小订货单元报价（元/盒等） | 包装规格（*瓶/盒，*ml/瓶等） | 每订货单元标准测试数（人份/瓶） | 单人份投标价（元/人份） | 项目收费代码 | 项目收费名称 | 项目收费价格（元） | 折扣率（%）（折扣率=单人份价/项目收费价） |
|  |  | 主试剂 | 辅助试剂 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

附件2：资格证明文件：供应商的资格文件（三证合一的企业法人营业执照、医疗器械生产/经营许可证（报价产品为医疗器械时适用）、医疗器械注册证（报价产品为医疗器械时适用））、厂商授权书(必须为一级代理或二级代理,二级代理必须为上海区域总代理)等相关证明的复印件

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

技术参数偏离表（格式）

供应商名称：____________________________

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 遴选文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

公章：

附件4：售后服务承诺书

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供保修期      月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

附件5：用户名单

用户名单

| 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：