上海市儿童医院

高速离心机、高速冷冻离心机、高压灭菌器、

生物安全柜、荧光定量PCR仪(96孔/384孔切换) 、荧光定量PCR仪（96孔）、空气净化消毒机医疗设备

- 遴选文件

遴选编号：2020-LX-007

2020年10月19日

第一章 	遴选邀请

日期：2020年 10月19日

- 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以遴选采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 采购项目如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 第1包 | 高速离心机 | 1 |
| 第2包 | 高速冷冻离心机 | 1 |
| 第3包 | 高压灭菌器 | 1 |
| 第4包 | 生物安全柜 | 1 |
| 第5包 | 荧光定量PCR仪(96孔/384孔切换) | 1 |
| 第6包 | 荧光定量PCR仪（96孔） | 1 |
| 第7包 | 空气净化消毒机 | 9 |

以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。

- 有兴趣的潜在供应商请于2020年10月19日起至2020年10月26日止(星期六、日和节假日除外)每天上午9:00~11:30和下午1:00~4:30(北京时间) 前向上海市儿童医院递交遴选响应文件。

遴选响应文件应包括遴选采购报价表、资格证明文件、设备的详细配置、售后服务承诺书及用户名单。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。若有多个设备，请分别单独报价，并报出成交总价。（附件1）

- 资格证明文件包括：供应商的资格文件（三证合一的企业法人营业执照、医疗器械生产/经营许可证（报价产品为医疗器械时适用）、医疗器械注册证（报价产品为医疗器械时适用））、厂商授权书(必须为一级代理或二级代理,二级代理必须为上海区域总代理)等相关证明的复印件（附件2）。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（附件5）

- 法人代表授权书。（附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（附件9）

- 遴选响应文件的份数：正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式；2. 遴选采购报价表、技术偏离表：excel版本）。所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

上海市儿童医院

地址：上海市普陀区泸定路355号

邮编：200062

电话：021-52976220、18017320316

传真：021-52976219

联系人：文志林、许明磊

邮箱：xuml@shchildren.com.cn

- 评审原则

标注“▲”号的为关键技术参数，对每一关键技术参数的任何偏离将导致废标。医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

- 付款方式：在安装调试验收合格后 30个 工作日内以 一次性 方式支付全部货款。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

第1包：	高速离心机

一、数量：高速离心机/壹套

二、用途：用于细胞样品收集，细胞碎片分离和沉淀，蛋白质及血液等生物样品分离

三、主要技术指标

| 序号 | 遴选要求 |
| --- | --- |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 高速离心机*1台 |
| 1.1.1、 | 尺寸（宽*深*高）≤35cm*45cm*25cm |
| 1.1.2、 | 最大相对离心力（rcf）：≥30,000*g（≥17,500 rpm） |
| 1.1.3、 | 具备快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖 |
| 1.1.4、 | 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品 |
| 1.1.5、 | 具备软制动功能，降速平缓 |
| 1.1.6、 | ≥5 个快捷程序按键，快速运行常用程序 |
| 1.1.7、 | 离心结束后自动打开离心机盖，防止样品过热，便于取出样品 |
| 1.1.8、 | 独立瞬时离心按键（按下即时离心至最高速） |
| 1.1.9、 | 自动转子识别功能：具备自动转子失衡识别 |
| ▲1.1.10、 | 48孔的1.5/2.0ml气密性固定角转子 |
| 1.2、 | 配置要求： |
| 1.2.1、 | 高速离心机*1台 |
| 1.2.2、 | 48*1.5/2.0ml气密性固定角转子*1个 |
| 1.2.3、 | 48*1.5/2.0ml气密性固定角转子转子盖*1个 |
| 1.2.4、 | 电源线*1根 |
| 1.2.5、 | 说明书*1本 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机原厂免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 投标产品所提供的整机免费质保期响应要求由制造商出具承诺书 |
| 2.3、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.4、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.5、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.5.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.5.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.5.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.5.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.6、 | 其它要求 |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

第2包：	高速冷冻离心机

一、数量：高速冷冻离心机/壹套

二、用途：用于细胞样品收集，细胞碎片分离和沉淀，蛋白质及血液等生物样品分离

三、主要技术指标

| 序号 | 遴选要求 |
| --- | --- |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 高速冷冻离心机*1台 |
| 1.1.1、 | 尺寸（宽*深*高）≤35cm*55cm*30cm |
| 1.1.2、 | 最大相对离心力（rcf）：≥ 25,000 *g（≥16,000 rpm） |
| 1.1.3、 | 具备快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖 |
| 1.1.4、 | 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品 |
| ▲1.1.5、 | 温控范围（至少包含）：-11 °C 至40 °C |
| 1.1.6、 | 具有自动待机功能：压缩机停止使用8小时后，自动处于待机状态，功能可关闭 |
| 1.1.7、 | 配置内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀 |
| 1.1.8、 | 持续制冷功能：离心结束后仍可保持设定温度 |
| 1.1.9、 | 独立瞬时离心按键（按下即时离心至最高速） |
| ▲1.1.10、 | 48孔的1.5/2.0ml气密性固定角转子 |
| 1.2、 | 配置要求： |
| 1.2.1、 | 高速冷冻离心机*1台 |
| 1.2.2、 | 48*1.5/2.0ml气密性固定角转子*1个 |
| 1.2.3、 | 48*1.5/2.0ml气密性固定角转子盖*1个 |
| 1.2.4、 | 电源线*1根 |
| 1.2.5、 | 说明书*1本 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机原厂免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 投标产品所提供的整机免费质保期响应要求由制造商出具承诺书 |
| 2.3、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.4、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.5、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.5.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.5.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.5.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.5.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.6、 | 其它要求 |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

第3包：	高压灭菌器

一、数量：高压灭菌器/壹套

二、用途：用于临床实验中器具的高温高压灭菌

三、主要技术指标

| 序号 | 遴选要求 |
| --- | --- |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 高压灭菌器*1台 |
| 1.1.1、 | 容量:≤85升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥40cm，可放入直径≥38cm,高度≤60cm的灭菌架 |
| 1.1.2、 | 灭菌腔材料:SUS304不锈钢 |
| 1.1.3、 | 开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖），下压式关盖 |
| 1.1.4、 | 可设定时间范围（至少包含）：灭菌时间:1-6000分钟；融化时间:1-6000分钟；保温时间:1-8700分钟；定时器预置范围：0-6天延迟 |
| 1.1.5、 | 温度和压力: 最高工作温度≥138℃ 安全阀起跳压力≥0.3Mpa |
| 1.1.6、 | 缺水双重保护:配备双水位传感器 |
| 1.1.7、 | 记忆存储系统:可记忆存储≥20条灭菌程序 |
| 1.1.8、 | 排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的排汽速度级别排汽 |
| 1.1.9、 | 具有废弃物灭菌模式：设定废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌 |
| 1.1.10、 | 集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶 |
| 1.1.11、 | 冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 |
| 1.1.12、 | 新型智能化微电脑系统,实现灭菌过程的全自动控制 |
| 1.1.13、 | 防烫台面：灭菌器台面覆以树脂隔热层 |
| 1.1.14、 | 包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质的自定义灭菌模式 |
| 1.1.15、 | 安全装置：具有八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、漏电、过流与短路保护等安全装置 |
| 1.1.16▲、 | 生产厂家具有特种设备（压力容器）制造许可证 |
| 1.2、 | 配置清单 |
| 1.2.1、 | 高压灭菌器主机*1台 |
| 1.2.2、 | 不锈钢提篮*2个 |
| 1.2.3、 | 冷却风扇*1套 |
| 1.2.4、 | 集汽瓶*1个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机原厂免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品所提供的整机免费质保期响应要求由制造商出具承诺书 |
| 2.3、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.4、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.5、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.5.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.5.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.5.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.5.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.6、 | 其它要求 |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

第4包：	生物安全柜

一、数量：生物安全柜/壹套

二、用途：用于临床微生物培养、检测，保证的操作样品、操作人员及环境洁净及安全

三、主要技术指标

| 序号 | 遴选要求 |
| --- | --- |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 生物安全柜*1台 |
| 1.1.1、 | 符合EN 1822标准的H14 HEPA滤膜，对最易穿透颗粒（MPPS）的截留效率≥99.995%，对0.3um的颗粒的截留效率≥99.999% |
| 1.1.2、 | 无碳刷直流风机≥2个，免维护，分别控制下降气流和排气气流；双风机之间联动，确保气流和风速稳定，安全，节能，且维护成本低 |
| 1.1.3、 | 双风机独立控制下降气流和排气气流，主动式气流自动调控系统，根据气流变化随时予以补偿，可提供更可靠的层流及风速，为操作者提供更好的保护 |
| 1.1.4、 | ≥10度倾斜角前窗操作面 |
| 1.1.5、 | 前窗位置与紫外灯联锁，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能被开启，意外抬起前窗时工作中的紫外灯自动关闭 |
| 1.1.6、 | 前窗完全关闭后，自动将风量下降调整为30%-50%，方便当日再次使用，同时节省能源和时间 |
| 1.1.7、 | 内壁：一体成型不锈钢 |
| 1.1.8、 | 有集纸器，防止碎纸屑掉入风道 |
| 1.1.9、 | 双探头监控前窗开口；前窗下拉有清洗位置 |
| 1.1.10、 | 风速测定:根据风压测量风速,更准确,对风机控制更精确,完全解决单点风速测量易受湿度和温度影响的缺点 |
| 1.1.11、 | 报警功能：不正常气流报警；前窗开口不正常报警；控制面板显示内容；流速显示；总运行时间；报警信息；综合运算因子-PER因子提示安全柜目前是处于何种状态 |
| 1.1.12、 | 检修口≥6个，可根据需要安装燃气、真空或水的阀门 |
| 1.1.13、 | 外部尺寸（长*宽*高）: ≥1900mm*800mm*1520mm,内部尺寸（长*宽*高）: ≥1800mm*630mm*780mm |
| 1.2、 | 配置清单 |
| 1.2.1、 | 生物安全柜主机*1台 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机原厂免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 投标产品所提供的整机免费质保期响应要求由制造商出具承诺书 |
| 2.3、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.4、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.5、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.5.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.5.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.5.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.5.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.6、 | 其它要求： |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

第5包：	荧光定量PCR仪(96孔/384孔切换)

一、数量：荧光定量PCR仪(96孔/384孔切换)/壹套

二、用途：用于基因表达分析研究，目的基因的定量分析，进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测。

三、主要技术指标

| 序号 | 遴选要求 |
| --- | --- |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 仪器性能 |
| 1.1.1、 | 区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异 |
| 1.1.2、 | 40个循环反应：≤60分钟(96孔标准检测)；≤40分钟(384孔标准检测) |
| 1.1.3、 | 检测模式： 杂交探针、单探针、染料模式、水解探针、分子信标、蝎型探针、高分辨率熔解曲线（HRM）等 |
| 1.1.4、 | 线性范围：1-1010个拷贝 |
| ▲1.1.5、 | 配置96孔模块和384孔模块，且可自行在同一台主机内部更换并升级，手动更换后无需校准 |
| 1.1.6、 | 96孔和384孔模块均支持微流体芯片检测功能或专用预制水解探针检测模式，可用于检测相应功能基因的表达情况，实现低密度芯片的分析功能 |
| 1.1.7、 | 重复性：样品检测变异系数≤0.15%(50nmol/l荧光浓度) |
| 1.1.8、 | 精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8% |
| 1.1.9、 | 无需ROX等被动染料校正 |
| 1.2、 | 温控系统要求 |
| 1.2.1、 | 采用半导体温控模块 |
| 1.2.2、 | 温度均一性(Tm)≤0.1℃（37℃-99℃） |
| 1.2.3、 | 熔解曲线温度分辨率≤0.01℃ |
| 1.2.4、 | 高分辨率熔解曲线反应时间：≤10分钟 |
| 1.2.5、 | 熔解曲线反应时间：≤5分钟 |
| 1.2.6、 | 反应体积：96孔板为10ul-100ul，384孔板为3 ul -20ul |
| 1.3、 | 光学系统要求 |
| 1.3.1、 | 高强度白色固态光源，单个光源寿命≥10000小时 |
| ▲1.3.2、 | 检测通道数≥6通道 |
| 1.3.3、 | 五棱镜加长光路有效消除光学边缘效应，激发滤光片与检测滤光片可自由组合，提供≥20种不同组合的检测模式 |
| 1.3.4、 | 全固定光路设计，无移动机械部件，免维护。激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性，无需定期校正光路 |
| 1.4、 | 软件要求 |
| 1.4.1、 | 具备颜色补偿功能 |
| 1.4.2、 | 具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，同时支持微流体芯片检测功能或专用预制水解探针检测模式 |
| 1.4.3、 | 数据导出（至少包含）：TXT, PDF, XML, GIF, PNG, BMP, JPEG格式 |
| 1.4.4、 | 质控性能：软件提供符合FDA 21 CFR Part 11法规，便于数据溯源 |
| 1.5、 | 耗材和试剂要求 |
| 1.5.1、 | 配套耗材和试剂：耗材和试剂开放，可使用市面上国产或进口的各品牌试剂及第三方提供的8连板、96孔板和384孔板 |
| 1.5.2、 | 支持的荧光染料种类：包括但不限于FAM™、SYBR®、Fluorescein、SYPRO® Orange、VIC®、JOE™、TET™、HEX™、TAMRA™、Texas Red®、Alexa Fluor 633、LC Cyan 500、Fluo 3、ResoLight、EvaGreen、LC Green、Cy3、Cy5、Yellow555、LC Red610、ROX、SYPRO Ruby、LC Red640、Snarf 1、Acid Fuchsin、Cy5.5、LC Red670、LC Red705等 |
| 1.6、 | 配置要求： |
| 1.6.1、 | 荧光定量PCR仪(96孔/384孔切换)*1台 |
| 1.6.2、 | 96孔模块*1套 |
| 1.6.3、 | 384孔模块*1套 |
| 1.6.4、 | 电脑*1台，内存≥8G，硬盘≥256G，Windows 7 及以上操作系统 |
| 1.6.5、 | 液晶显示屏*1台，尺寸≥19寸 |
| 1.6.6、 | 软件安装光盘*1个 |
| 1.6.7、 | 操作手册*1本 |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机原厂免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |
| 2.6、 | 其它要求 |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| ▲4.3、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |

第6包：	荧光定量PCR仪（96孔）

一、数量：荧光定量PCR仪（96孔）/壹套

二、用途：通过聚合酶链式反应，检测DNA/RNA

三、主要技术指标

| 序号 | 遴选要求 |
| --- | --- |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 荧光定量PCR仪（96孔）*1台 |
| 1.1.1、 | 反应体系：0-100μl |
| 1.1.2、 | 样本容量≥96孔 |
| 1.1.3、 | 适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管 |
| ▲1.1.4、 | 检测通道:≥6个 |
| 1.1.5、 | 通道1（至少包含）：FAM，SYBR Green I等；通道2（至少包含）：VIC，HEX，TET，JOE等；通道3（至少包含）；ROX、Texas Red等；通道4（至少包含）：Cy5等；通道（至少包含）5：Alexa Fluor 680等；通道6（至少包含）：FRE探针 |
| 1.1.6、 | 适用探针（至少包含）：Taqman探针、分子信标探针、蝎型探针、FRET探针等 |
| 1.1.7、 | 线性范围：1-1010copies |
| 1.1.8、 | 重复性：Ct值CV≤0.5% |
| 1.1.9、 | 光源：高亮LED光源 |
| 1.1.10、 | 荧光检测方式：光电二极管作为检测器，顶部激发、顶部扫描，6个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应 |
| 1.1.11、 | 检测时长：7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测 |
| 1.1.12、 | 荧光检测动态范围：荧光检测动态范围可根据试剂调整 |
| 1.1.13、 | 控温技术：半导体制冷片加热制冷技术 |
| 1.1.14、 | 温控范围：0.0℃~100.0℃ |
| 1.1.15、 | 模块控温精度：≥ 0.1℃ |
| 1.1.16、 | 温度均匀性：±0.1℃及以内 |
| 1.1.17、 | 最大升/降温速率：升温≥6℃/s；降温≥5℃/s |
| 1.1.18、 | 模块温度（至少包含）：0℃-100.0℃ |
| 1.1.19、 | 梯度温度宽度（至少包含）：1.0℃-40.0℃，温度数：12列 |
| 1.1.20、 | 温控程序：支持标准PCR、梯度PCR、降落PCR、长片段PCR等 |
| 1.1.21、 | 语言支持：支持中/英文双语 |
| 1.1.22、 | 显示：≥10.4英寸全彩触摸显示屏，可脱离电脑独立单机运行并分析实验数据，也可联机运行 |
| 1.1.23、 | 软件功能（至少包含）：支持绝对定量、相对定量分析、熔解曲线分析、高分辨熔解曲线（HRM）、基因SNP分型、终点荧光等分析功能 |
| 1.1.24、 | 局域网接入远程控制：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作 |
| 1.1.25、 | 实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失 |
| 1.1.26、 | LIS功能（至少包含）：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联 |
| 1.2、 | 配置要求： |
| 1.2.1、 | PCR仪主机*1台 |
| 1.2.2、 | 保险丝*2个 |
| 1.2.3、 | 仪器防层罩*1个 |
| 1.2.4、 | 仪器合格证*1套 |
| 1.2.5、 | 电源线*1根 |
| 1.2.6、 | 说明书*1份 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机原厂免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |
| 2.6、 | 其它要求 |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后3日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第7包：空气净化消毒机 |  |
| --- | --- |
| 一、数量：空气净化消毒机/玖台 |  |
| 二、用途：有效降低人群交叉感染风险；在有人的情况下，持续有效地去除空气中的细菌等污染物，营造健康、舒适的室内环境 三、主要技术指标 |  |
| 序号 | 遴选要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 技术原理：采用高压高频圆管静电技术，有效除菌杀毒 |
| 1.1.1、 | 适用空间：医用80m³、非医用21-40㎡，如诊室、病房、功能性房间等 |
| 1.1.2、 | 适用在有人的情况下长效消毒室内空气 |
| 1.1.3、 | 多种运行模式，包括自动模式（根据室内PM2.5参数变化调整风速）；极速模式（当室内污染物严重或长时间没有消毒净化的情况下，启动极速模式可快速消毒和净化室内空气）；睡眠模式（在夜晚休息时，运行睡眠模式，使机器声音降低至很低，机器操作面板灯光关闭）；童锁模式（启动童锁模式可防止儿童触碰导致机器运行模式更改） |
| 1.1.4、 | 核心静电消毒模块在消毒杀菌的同时，具备高效去除PM2.5等可吸入颗粒物的功能，配置高效滤网和活性炭滤网，可在室内空气消毒的同时去除甲醛等有害气体 |
| 1.1.5、 | 支持手机APP智能控制 |
| 1.1.6、 | 风量≤660m³/h |
| 1.1.7、 | 噪声≤62dB |
| 1.1.8、 | 额定功率≤55W |
| 1.1.9、 | 额定电压：220V |
| 1.1.10、 | 外观尺寸≤420*240*690mm |
| 1.1.11、 | 净重≤9.5kg |
| 1.1.12、 | 白色葡萄球菌消除率：≥99.9% |
| 1.1.13、 | 自然菌消除率：≥90% |
| 1.1.14、 | 甲冠病毒（H1N1）净化率：≥99.99% |
| 1.1.15、 | PM2.5浓度实时监测和显示 |
| 1.1.16、 | 全中文操作面板 |
| 1.1.17、 | 提供消毒产品安全卫生评价报告 |
| 1.2、 | 配置清单： |
| 1.2.1、 | 空气净化消毒机*9台 |
| 1.2.2、 | 电源线*9套 |
| 1.2.3、 | 专用清洁工具*9支 |
| 1.2.4、 | 机器说明书*9本 |
| 1.2.5、 | 手机APP说明书*9本 |
| 1.2.6、 | 滤网组件*9套 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |
| 2.6、 | 其它要求 |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

- 附件

附件1：遴选采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 |  | 全部响应 □是 □否 | 关键技术指标 偏离项数 |  |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 |  | 请按注册证中产品品牌、型号填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 配套（非开放） 耗材/试剂 |  | □有（请参考如下报价模板务必提供所有相关耗材/试剂（易损配件除外）明细及报价，未报价耗材/试剂视为免费配送） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请根据设备是否含非开放耗材/试剂情况选择如下报价清单，若无相关配套耗材/试剂可以忽略此处）

设备非开放耗材报价清单

| 序号 | 产品名称 （按注册证填写） | 规格型号 （按照医保编码下最小规格填写） | 进院价（元） | 最高零售价（元） | 品牌 （按医保网填写） | 生产厂家 （按医保网填写） | 注册证号 （与实际供货一致且在有效期内最新注册证） | 医保编码（与实际供货一致且在有效期内最新注册证对应的医保） | 物价单位 （最小单位）（按医保网填写） | 包装 | 是否进红会追溯系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照注册证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

供应商名称（盖公章）：										   	    日期：

设备配套非开放试剂报价清单

| 说明：1.若试剂为非人份包装，单人份投标价格需按照每毫升报价除以厂家说明书注明的每毫升理论测试数提供; 2.所有内容请严格按照产品注册证规范填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂注册证名称 | 用途类型 |  |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 最小订货单元报价（元/盒等） | 包装规格（按照注册证填写） | 每订货单元标准测试数（人份/瓶） | 单人份投标价（元/人份） | 项目收费代码 | 项目收费名称 | 项目收费价格（元） | 折扣率（%）（折扣率=单人份价/项目收费价） |
|  |  | 主试剂 | 辅助试剂 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

附件2：资格证明文件：供应商的资格文件（三证合一的企业法人营业执照、医疗器械生产/经营许可证（报价产品为医疗器械时适用）、医疗器械注册证（报价产品为医疗器械时适用））、厂商授权书(必须为一级代理或二级代理,二级代理必须为上海区域总代理)等相关证明的复印件

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

技术参数偏离表（格式）

供应商名称：____________________________

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 遴选文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

公章：

附件4：售后服务承诺书

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供整机保修期      个月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

附件5：用户名单

用户名单

| 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：