上海市儿童医院

“便携式动态血压监测仪、透光搁手板、截石位体位架、腔镜手术器械、滴泵、洁净屏式空气消毒机”项目

- 遴选文件

遴选编号：2021-ETLXSB-001

2021年02月05日

第一章 	遴选邀请

日期：2021年02月05日

遴选编号：2021-ETLXSB-001

- 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以遴选采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 遴选项目：

| 包件号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 第1包 | 便携式动态血压监测仪 | 1 |
| 第2包 | 透光搁手板 | 2 |
| 第3包 | 截石位体位架 | 1 |
| 第4包 | 腔镜手术器械 | 1 |
| 第5包 | 滴泵 | 9 |
| 第6包 | 洁净屏式空气消毒机 | 4 |

以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。

欲参与遴选的公司请务必于开标前点击如下链接完成遴选报名表。

https://www.wjx.top/vj/mBXcvfS.aspx

- 遴选响应文件要求

有兴趣的潜在投标人请于2021年02月05日起至2021年02月22日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件并于截止时间前完成“供应商平台”接待登记，接待部门请选择“采购中心”。（http://101.231.51.115:7070/defaultroot/modules/hospital/supplier/platform/login.jsp）若供应商平台注册中遇到问题，请致电刘昕工程师：13997840824。

遴选响应文件应包括但不限于遴选采购报价表、资格证明文件、详细配置清单、售后服务承诺书、用户名单及无重大违法记录等资料。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。（详见遴选文件中附件1）

- 资格证明文件要求：详见遴选文件中附件2。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（详见遴选文件中附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（详见遴选文件中附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（详见遴选文件中附件5）

- 法人代表授权书。（详见遴选文件中附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（详见遴选文件中附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（详见遴选文件中附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（详见遴选文件中附件9）

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2. 项目遴选一览表、遴选采购报价表及技术偏离表：Excel版本，3个表缺一不可；3.电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。

- 密封要求：所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032，021-52974031

联系人：文志林、许明磊

邮箱：xuml@shchildren.com.cn

- 开标时间、地点

所有遴选响应文件务必按要求密封后于2021年02月22日北京时间10：15前提交上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2021年02月22日北京时间10：15在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人可派代表出席开标会。

- 评审原则

1）遴选响应文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效；

“▲”号的为关键技术参数，对任一关键技术参数低于遴选文件要求，其技术得分为0分。

2）医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

- 付款方式

1）货物（设备）到验收合格后30个工作日内以 一次性 方式支付全部货款。

2）耗材/试剂付款期限为对账日期后3个月。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

| 第1包：便携式动态血压监测仪 |  |
| --- | --- |
| 一、数量：一台 |  |
| 二、用途：监测记录病人异常血压 三、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 测量方法：示波法测量 |
| 1.2、 | 测量精度: ≤±3mmHg |
| 1.3、 | 测量范围：收缩压：60-290mmHg，舒张压：30-195mmHg，心率：30-240bpm |
| 1.4、 | 测量间隔：0、1、2、3、4、5、6、10、12或20次/小时 |
| 1.5、 | 测量日志方案＞10种，≥4种可调时间间隔组 |
| 1.6、 | 液晶屏可显示收缩压、舒张压和脉率等测量数值，并可显示时间、电池电量、连接端口等设置信息 |
| 1.7、 | 初次测量时，有自动反馈逻辑加压功能 |
| 1.8、 | 存储容量≥300次测量数据 |
| 1.9、 | 两节5号碱性电池，可使用记录≥300次测量 |
| 1.10、 | 三键操作：血压测量、白天/夜晚记录、事件记录 |
| 1.11、 | 接口可用于连接工作站：USB接口电缆或蓝牙 |
| 1.12、 | 袖带气囊可拆洗 |
| 1.13、 | 血压监测模块分为：门诊血压监测和24小时动态血压监测 |
| 1.14、 | 提供两种测量模式，手动测量和按照时间间隔方案测量，手动测量在报告中明确标明 |
| 1.15、 | 可编辑测量时间间隔方案，医生可根据不同被测量者的需求，特定编辑制作血压测量研究方案 |
| 1.16、 | 可以任意设置测量数据的保留路径，防止电脑硬盘容量饱和 |
| 1.17、 | 报告中有测量值和目标测量值可参考 |
| 1.18、 | 报告可导出为EXCEL、XML和GDT格式用于网络传输，并可生成PDF格式文件 |
| 1.19、 | 分析软件要求中文界面，至少具备测量值、趋势图、直方图、散点图、超常模式、频率分布、摘要，小时间隔和上升下降曲线图 |
| 1.20、 | 分析软件界面中各参数及背景颜色可调，线条样式可选择 |
| 1.21、 | 打印界面直观： |
| 1.22、 | 打印报告及患者信息页除默认勾选打印外，还可以临时调整增加或减少 |
| 1.23、 | 报告页面除了可编辑页眉页脚外，还可以添加个性化标识 |
| 1.24、 | 页面设置项可设置页边距、页面横向或者纵向及不同大小的纸张来源 |
| 1.25、 | 可直接保存为PDF格式，名称及保存路径可选 |
| 1.26、 | 配置清单： |
| 1.26.1、 | 动态血压计*1台 |
| 1.26.2、 | 成人和儿童各袖带≥1个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |
| ▲4.4、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |

| 第2包：透光搁手板 |  |
| --- | --- |
| 一、数量：二套 |  |
| 二、用途：用于手术中手臂支撑及透光 三、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| ▲1.1、 | 材料可透过X线 |
| ▲1.2、 | 配质地柔软的记忆海绵整体床垫 |
| 1.3、 | 床垫厚度>70mm |
| 1.4、 | 该附件可匹配手术床升降，床体两侧均可安装使用，适用品牌包含但不限于迈可唯，请投标商自报 |
| 1.5、 | 长度≥500mm |
| 1.6、 | 宽度≥200 mm |
| 1.7、 | 高度可调范围≥300mm |
| 1.8、 | 配置：透光搁手板*2 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |
| ▲4.4、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |

| 第3包：截石位体位架 |  |
| --- | --- |
| 一、数量：一套 |  |
| 二、用途：用于手术时支撑患儿腿部，调节体位 三、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 儿童截石位腿架1副（含左脚*1个，右脚*1个） |
| 1.2、 | 用于手术时支撑腿部，调节体位 |
| 1.3、 | 腿架适用年龄3-12岁 |
| 1.4、 | 能通过径向设置夹具安装于手术床的侧导轨上 |
| 1.5、 | 器具可根据要求折叠，折叠角度90度 |
| 1.6、 | 双层海绵填充物，可分散腿部压力 |
| 1.7、 | 能保护腓骨肌区域神经的定位损伤 |
| 1.8、 | 安全承重≥100Kg |
| 1.9、 | 使用醛类，酮类，季胺类消毒剂进行整体擦拭消毒 |
| 1.10、 | 配置要求： |
| 1.10.1、 | 左右腿架各1只 |
| 1.10.2、 | 腿架夹头 2只 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |
| ▲4.4、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |

| 第4包：腔镜手术器械 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数量：一批 |  |  |  |  |
| 二、用途：用于胸腔镜手术时配套使用 三、主要技术指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |  |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |  |  |
| 1.1、 | 外观设计 |  |  |  |
| 1.1.1、 | 分离止血钳：双关节双开、32cm、Debakey齿、角弯高10mm |  |  |  |
| 1.1.2、 | 分离止血钳：双关节双开、32cm、Debakey齿、弧弯高8mm |  |  |  |
| 1.1.3、 | 分离止血钳：双关节双开、32cm、Debakey齿、弧弯高5mm |  |  |  |
| 1.1.4、 | 持针钳：双关节细杆、32cm、直头、齿距0.4mm、杆径5mm |  |  |  |
| 1.1.5、 | 持针钳：双关节细杆、34cm、直头、齿距0.4mm、杆径5mm |  |  |  |
| 1.2、 | 硬件参数 |  |  |  |
| 1.2.1、 | 器械材质马氏体不锈钢 |  |  |  |
| 1.2.2、 | 分离止血钳：Debakey齿,横齿 |  |  |  |
| 1.2.3、 | 持针钳：头部镶硬质合金，手柄镀金（用于标识不同材质） |  |  |  |
| 1.3、 | 可通过10mm穿刺器 |  |  |  |
| 1.4、 | 可高温高压消毒 |  |  |  |
| 1.5、 | 消毒性能：不产生型变、色变、锈渍 |  |  |  |
| 1.6、 | 配置要求 |  |  |  |
| 1.6.1、 | 分离止血钳（双关节双开、32cm、Debakey齿、角弯高10cm、有锁牙）*3把 |  |  |  |
| 1.6.2、 | 分离止血钳（双关节双开、32cm、Debakey齿、弧弯高5cm、有锁牙）*2把 |  |  |  |
| 1.6.3、 | 分离止血钳（双关节双开、32cm、Debakey齿、弧弯高8cm、有锁牙）*2把 |  |  |  |
| 1.6.4、 | 持针钳（双关节细杆、32cm、直头、齿距0.4mm、有锁牙）*2把 |  |  |  |
| 1.6.5、 | 持针钳（双关节细杆、34cm、直头、齿距0.4mm、有锁牙）*2把 |  |  |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |  |  |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |  |  |  |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |  |  |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |  |  |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |  |  |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |  |  |  |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |  |  |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |  |  |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |  |  |
| 2.5、 | 其它要求 |  |  |  |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |  |  |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |  |  |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |  |  |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |  |  |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |  |  |
| 3、 | 培训要求： |  |  |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |  |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |  |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |  |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |  |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |  |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |  |  |
| 4、 | 其他要求： |  |  |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |  |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |  |  |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |  |  |  |
| ▲4.4、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |  |  |  |
| 5、 | 耗材通用条款: |  |  |  |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |  |  |  |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |  |  |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |  |  |
| ▲5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |  |  |
| 5.5、 | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |  |  |  |
| 第5包：滴泵 |  |  |  |  |
| 一、数量：九台 |  |  |  |  |
| 二、用途：对患者进行恒速静脉输注液体或药物时准确连续输注 三、主要技术指标 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 招标要求 |  |  |
| 1、 |  | 主要技术、功能和配置要求： |  |  |
| 1.1、 |  | 整体要求 |  |  |
| 1.1.1、 |  | 竖式输液泵 |  |  |
| 1.1.2、 |  | 设备进液防护等级至少满足IPX4标准 |  |  |
| 1.1.3、 |  | 电击防护程度类型至少满足CFⅠ标准 |  |  |
| 1.1.4、 |  | 电磁兼容性至少满足IEC60601-1-2/YY0505标准 |  |  |
| 1.1.5、 |  | 显示屏幕类型请厂商自报 |  |  |
| 1.1.6、 |  | 操作方式类型请厂商自报 |  |  |
| 1.2、 |  | 技术要求 |  |  |
| ▲1.2.1、 |  | 至少包含3种输液模式速度模式、滴速模式、序列模式，其余输液模式请厂商自报 |  |  |
| 1.2.2、 |  | 序列模式可设置至少5组序列 |  |  |
| ▲1.2.3、 |  | 输液精度：全挤压蠕动输注，精度≤±5% |  |  |
| 1.2.4、 |  | 最小输液速率≤1ml/h |  |  |
| 1.2.5、 |  | 最大输液速率>1000ml/h |  |  |
| 1.2.6、 |  | 输液速率以0.1ml递增或递减 |  |  |
| 1.2.7、 |  | 预置总量范围：1-9999ml，以0.1ml递增或递减 |  |  |
| 1.2.8、 |  | 冲洗速率：>100ml/h，速度可调 |  |  |
| 1.2.9、 |  | KVO速度:1-5mL/h可调 |  |  |
| 1.2.10、 |  | 气泡检测：最小可检测≤50ul气泡 |  |  |
| 1.2.11、 |  | 气泡检测方式请厂商自报 |  |  |
| 1.2.12、 |  | 可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； |  |  |
| 1.2.13、 |  | 输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，可以调整输液速度 |  |  |
| 1.2.14、 |  | 防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出 |  |  |
| 1.3、 |  | 报警 |  |  |
| 1.3.1、 |  | 声光报警模式请厂商自报 |  |  |
| 1.3.2、 |  | 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息 |  |  |
| 1.3.3、 |  | 高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶等 |  |  |
| 1.3.4、 |  | 中级别:系统异常，待机时间结束等 |  |  |
| 1.3.5、 |  | 低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断等 |  |  |
| 1.3.6、 |  | 报警音量可调节 |  |  |
| 1.3.7、 |  | 阻塞报警阀值可调节 |  |  |
| 1.4、 |  | 其它 |  |  |
| 1.4.1、 |  | 在25ml/h输液速率下电池工作时间≥5小时 |  |  |
| 1.4.2、 |  | 带安装固定夹 |  |  |
| 1.4.3、 |  | 可自动调节显示屏亮度 |  |  |
| 1.4.4、 |  | 能够存储、回放≥1500组历史信息记录 |  |  |
| 2、 |  | 售后服务要求： |  |  |
| ▲2.1、 |  | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |  |  |
| 2.2、 |  | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |  |
| 2.3、 |  | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |  |
| 2.4、 |  | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |  |
| 2.4.1、 |  | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |  |  |
| 2.4.2、 |  | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |  |
| 2.4.3、 |  | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |  |
| 2.4.4、 |  | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |  |
| 2.5、 |  | 其它要求 |  |  |
| 2.5.1、 |  | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |  |
| 2.5.2、 |  | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |  |
| 2.5.3、 |  | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |  |
| 2.5.4、 |  | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |  |
| 2.5.5、 |  | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |  |
| 3、 |  | 培训要求： |  |  |
| 3.1、 |  | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |  |
| 3.2、 |  | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |  |
| 3.3、 |  | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |  |
| 3.4、 |  | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |  |
| 3.5、 |  | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |  |
| 3.6、 |  | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |  |
| 4、 |  | 其他要求： |  |  |
| 4.1、 |  | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |  |
| 4.2、 |  | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |  |
| 4.3、 |  | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |  |  |
| ▲4.4、 |  | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |  |  |
| 第6包：洁净屏式空气消毒机 |  |  |  |  |
| 一、数量：四台 |  |  |  |  |
| 二、用途：降低易感人群的感染率，保护易感人群。应用于血液科、肿瘤科、儿科及烧伤科等室内空间消毒 三、主要技术指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |  |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |  |  |
| 1.1、 | 洁净屏式空气消毒机*4 |  |  |  |
| 1.2、 | 提供上海市预防医学研究院检验报告 |  |  |  |
| 1.3、 | 通过国家 CDC 生化指标检测，符合《消毒技术规范》（卫生部 2002） 2.1.3.4；2.1.3.5 指标。 |  |  |  |
| 1.4、 | 洁净度及净化消毒效果：罩内整体100 级 ISO5 级（即医用一类空气环境）。 沉降菌≤1cfu/平皿，浮游菌≤5cfu/立方米。 |  |  |  |
| 1.5、 | 过滤器参数：三级高效过滤、高效灭活率 99.99% 达到医用手术室 GB50333 202 检测标准。 |  |  |  |
| 1.6、 | 等离子技术——电蚀悬浮颗粒物 |  |  |  |
| 1.7、 | 电源：~220V±10%； 50Hz±1Hz |  |  |  |
| 1.8、 | 输入功率： ≥150VA |  |  |  |
| 1.9、 | 环境温度范围： 5ºC~40ºC |  |  |  |
| 1.10、 | 相对湿度范围： 70%~85% |  |  |  |
| 1.11、 | 大气压力范围： 860kpa~1050kpa |  |  |  |
| 1.12、 | 进口高速低噪风机，高效，低耗 |  |  |  |
| 1.12.1、 | 噪音≤45db（在高速状态下测试的噪音符合医用手术室 GB5033 202 检测标准） |  |  |  |
| 1.12.2、 | 风量范围: 500-1200m3/h,至少七档调节 |  |  |  |
| 1.13、 | 重量：≤50kg |  |  |  |
| 1.14、 | 压差，维持正压，内置压差表 |  |  |  |
| 1.15、 | 配置清单 |  |  |  |
| 1.15.1、 | 移动罩式等离子体空气消毒机*4台 |  |  |  |
| 1.15.2、 | 电源线*4根 |  |  |  |
| 1.15.3、 | 高效过滤屏*4个 |  |  |  |
| 1.15.4、 | 床帘轨道*4套 |  |  |  |
| 1.15.5、 | 层流床罩*20套 |  |  |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |  |  |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |  |  |  |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |  |  |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |  |  |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |  |  |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |  |  |  |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |  |  |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |  |  |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |  |  |
| 2.5、 | 其它要求 |  |  |  |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |  |  |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |  |  |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |  |  |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |  |  |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |  |  |
| 3、 | 培训要求： |  |  |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |  |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |  |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |  |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |  |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |  |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |  |  |
| 4、 | 其他要求： |  |  |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |  |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |  |  |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |  |  |  |
| ▲4.4、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |  |  |  |
| 5、 | 耗材通用条款: |  |  |  |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |  |  |  |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |  |  |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |  |  |
| ▲5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |  |  |
| 5.5、 | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |  |  |  |

- 附件

| 项目遴选一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 简要说明 | 附件页码（Pm-Pn) | 是否核对效期、授权、数量、价格、附件等（核对项打√) |
| 1 | 投标商营业执照 |  |  |  |
| 2 | 投标商经营许可证 |  |  |  |
| 3 | 生产厂家(国内附生产许可证） |  |  |  |
| 4 | 品牌/型号 |  |  |  |
| 5 | 供应品授权关系、授权附件 |  |  |  |
| 6 | 投标数量 |  |  |  |
| 7 | 投标总价（元） |  |  |  |
| 8 | 优惠条件（设备必要耗品名称、数量，延长保修期等） |  |  |  |
| 9 | 市场占有情况（推荐产品同型号使用单位名称） |  |  |  |
| 10 | 交付日期（天） |  |  |  |
| 11 | 质量保证期（月） |  |  |  |
| 12 | 采购诚信记录(有、无或其他说明） |  |  |  |
| 13 | 主要技术响应/偏离项（偏离条目目录，如1.2.1，,1.2.3)等 |  |  |  |
| 14 | 配套耗材名称、价格、有无收费，可收费项目对应收费目录 |  |  |  |
| 15 | 配套试剂名称、单人份价格、有无收费，可收费项目对应收费目录 |  |  |  |
| 16 | 其他备注 |  |  |  |

附件1：遴选采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 |  | 全部响应 □是 □否 | 关键技术指标 偏离项数 |  |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 |  | 请按注册证中产品品牌、型号填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 配套（非开放） 耗材/试剂 |  | □有（请参考如下报价模板务必提供所有相关耗材/试剂（易损配件除外）明细及报价，未报价耗材/试剂视为免费配送） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请根据设备是否含非开放耗材/试剂情况选择如下报价清单，若无相关配套耗材/试剂可以忽略此处）

设备非开放耗材报价清单

| 序号 | 产品名称 （按注册证填写） | 规格型号 （按照医保编码下最小规格填写） | 进院价（元） | 最高零售价（元） | 品牌 （按医保网填写） | 生产厂家 （按医保网填写） | 注册证号 （与实际供货一致且在有效期内最新注册证） | 医保编码（与实际供货一致且在有效期内最新注册证对应的医保） | 物价单位 （最小单位）（按医保网填写） | 包装 | 是否进红会追溯系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照注册证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

供应商名称（盖公章）：										   	    日期：

设备配套非开放试剂报价清单

| 说明：1.若试剂为非人份包装，单人份投标价格需按照每毫升报价除以厂家说明书注明的每毫升理论测试数提供; 2.所有内容请严格按照产品注册证规范填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂注册证名称 | 用途类型 |  |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 最小订货单元报价（元/盒等） | 包装规格（按照注册证填写） | 每订货单元标准测试数（人份/瓶） | 单人份投标价（元/人份） | 项目收费代码 | 项目收费名称 | 项目收费价格（元） | 折扣率（%）（折扣率=单人份价/项目收费价） |
|  |  | 主试剂 | 辅助试剂 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

附件2：资格证明文件要求：

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围；

（2）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标产品为医疗设备时适用）；

（3）投标人为代理商的，须提供制造商授权的完整连续且有效的代理证明文件；

（4）投标人应提供投标货物由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标产品为医疗设备时适用)

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术参数偏离表（格式）

投标人名称：________    ______ 遴选编号：_______________包号：

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照遴选文件所有技术参数要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的偏差和例外。

2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

投标人代表签字：

投标人名称：______________________

公章：

附件4：售后服务承诺书

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供整机保修期      个月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

附件5：用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：