上海市儿童医院

“紫外-可见光分光光度计、高效基因转染系统、全自动细胞计数仪等”9个项目

- 遴选文件

遴选编号：2021-ETLXSB-006

2021年07月09日

第一章 	遴选邀请

遴选编号：2021-ETLXSB-006

- 根据医院有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以比价采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 遴选项目：

| 包件号 | 项目名称 | 数量 | 项目预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 紫外-可见光分光光度计 | 1 | 110,500 |
| 第2包 | 高效基因转染系统 | 1 | 127,000 |
| 第3包 | 全自动细胞计数仪 | 1 | 130,000 |
| 第4包 | 振动切片机 | 1 | 150,000 |
| 第5包 | 高压灭菌锅 | 2 | 50,000 |
| 第6包 | 梯度PCR仪 | 4 | 180,000 |
| 第7包 | 多功能电泳仪及电泳槽 | 8 | 120,000 |
| 第8包 | 真空泵 | 12 | 60,000 |
| 第9包 | 电子分析天平（万分之一g） | 4 | 112,000 |

说明：1、以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。2、超过预算的投标将被否决。

欲参与遴选的公司请务必于开标前点击如下链接完成遴选报名表。https://www.wjx.top/vj/eIVInD9.aspx

- 遴选响应文件要求

有兴趣的潜在投标人请于2021年07月09日起至2021年07月16日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件并于截止时间前完成“供应商平台”接待登记，接待部门请选择“采购中心”。（http://101.231.51.115:7070/defaultroot/modules/hospital/supplier/platform/login.jsp）若供应商平台注册中遇到问题，请致电刘昕工程师：13997840824。

遴选响应文件应包括但不限于遴选采购报价表、资格证明文件、详细配置清单、售后服务承诺书、用户名单及无重大违法记录等资料。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。（详见遴选文件中附件1）

- 资格证明文件要求：详见遴选文件中附件2。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（详见遴选文件中附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（详见遴选文件中附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（详见遴选文件中附件5）

- 法人代表授权书。（详见遴选文件中附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（详见遴选文件中附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（详见遴选文件中附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（详见遴选文件中附件9）

- 密封要求：遴选响应文件须排版胶装且须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2. 项目遴选一览表、遴选采购报价表及技术偏离表：Excel版本，3个表缺一不可；3.电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032，021-52974031

联系人：文志林、许明磊

- 开标时间、地点

所有遴选响应文件务必须排版胶装并按要求以档案袋密封后于2021年07月16日北京时间10:15前提交上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2021年07月16日北京时间10:15在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人可派代表出席开标会。

- 评审原则

1）遴选响应文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效；

“▲”号的为关键技术参数，对任一关键技术参数低于遴选文件要求，其技术得分为0分。

2）医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

- 付款方式

1）货物（设备）到验收合格后30个工作日内以 一次性 方式支付全部货款。

2）耗材/试剂付款期限为对账日期后3个月。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

| 第1包：紫外-可见光分光光度计 |  |
| --- | --- |
| 数量：一套 |  |
| 用途：用于测量核酸、蛋白浓度 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求： |
| 1.1.1、 | 样品量:0.5-1ul。 |
| 1.1.2、 | 光程:0.5mm（自动变程到0.03mm） |
| 1.1.3、 | 光源:长寿命脉冲氙灯 |
| 1.1.4、 | 检测器:2048像素硅化CCD阵列 |
| 1.1.5、 | 波长范围:190－840nm全光谱扫描 |
| 1.1.6、 | 波长精度:1nm |
| 1.1.7、 | 波长分辨率:1nm |
| 1.1.8、 | 吸光值精确度:0.001 AU 或优于1% |
| 1.1.9、 | 吸光值准确度:2% at 0.75AU at 260nm |
| 1.1.10、 | 吸光值范围:0.04 - 500 (10mm光程) |
| 1.1.11、 | 核酸测量范围:2.0-25000ng/ul dsDNA |
| 1.1.12、 | 蛋白测量范围:0.1-750没mg/ul BSA |
| 1.1.13、 | 检测时间:＜4秒 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 紫外-可见光分光光度计*1台 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

第2包：高效基因转染系统. 数量：1台. 用途：用于原核和真核细胞电转化，该细胞转化仪用于原核细胞、真菌以及哺乳动物细胞的电击转化试验，包括外源DNA导入和细胞融合等. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 硬件及性能要求. 1.1.1、; 输出波形：指数衰减和方波两种输出. 1.1.1、; 输出电压：10 – 3,000伏，最小调节量1伏. 1.1.2、; 放电容量：. 1.1.2.1、; 主机：10, 25, 50uF，三档调节. 1.1.2.2、; 原核细胞系统：10, 25, 50uF，三档调节. 1.1.2.3、; 哺乳动物系统：10 – 500伏：25 – 3500uF以 25uF 递增，适合哺乳动物细胞需要。 500 – 3000伏：10, 25, 50uF三种调节，适应原核细胞要求。. 1.1.3、; 电阻（并联）： 50 – 1,000Ω以 50 Ω递增，及无限大设置. 1.1.4、; 样品电阻：在10 – 2,500 V时，最小20Ω；在2,500 – 3,000 V时，最小600Ω. 1.1.5、; 方波放电时间：. 1.1.5.1、; 主机：持续时间0.05–5 ms时，以0.05 ms递增，可设1 – 2 次脉冲重复， 5 sec 最小间隔. 1.1.5.2、; 原核细胞系统：持续时间0.05–5 ms时，以0.05 ms递增，可设1– 2次脉冲， 5 sec 最小间隔. 1.1.5.3、; 哺乳动物系统：10 – 500 V档位：持续时间0.05 – 10 ms时，以 0.05 ms递增，持续时间10 – 100 ms时，以1 ms 递增，可设1 – 10 次脉冲重复， 0.1 – 10 sec 间隔； 500 – 3,000 V档位：持续时间0.05 – 5 ms时，以0.05 ms递增，可设1 – 2 次脉冲重复， 5 sec 最小间隔. 1.1.6、; 实验方法预存：≥20种程序预设. 1.1.7、; 用户自定义方法储存：≥100个程序. 1.1.8、; 脉冲波形检测：实时监测并显示脉冲波形. 1.2、; 配置要求. 1.2.1、; 高效基因转染系统*1台. 1.2.2、; 真核模块*1台. 1.2.3、; 原核模块*1台. 1.2.4、; 电极槽*1个. 1.2.5、; 掌上离心机*6台. 2、; 售后服务要求：. ★2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收.

| 第3包：全自动细胞计数仪 |  |
| --- | --- |
| 数量：1台 |  |
| 用途：用于细胞计数和细胞分析，区分细胞群中活、死细胞、凋亡细胞的数量 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求 |
| 1.1.1、 | 仪器类型：一体机台式细胞分析仪，无需连接电脑，节省实验室空间。 |
| 1.1.2、 | 典型细胞处理时间：10～20秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片 |
| 1.1.3、 | 细胞样品范围：1x10^4-1x10^7细胞/mL |
| 1.1.4、 | 微粒/细胞直径范围：4μm - 60μm（微粒）；7μm - 60μm（细胞） |
| 1.1.5、 | 所需的样品体积: ≤10 μL |
| 1.1.6、 | 可进行自动光强度调节和全自动聚焦，也可手动调整焦距 |
| 1.1.7、 | 具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数 |
| 1.1.8、 | 重复细胞计数板和一次性细胞计数板可兼容使用 |
| 1.1.9、 | 自动调节荧光光强度，提供饱和像素提示，减少手动调整造成的操作误差 |
| 1.1.10、 | 光学: ≥3通道（明场 + 2 个LED光源插槽），可同时使用2种光源，有20种以上光源可供选择细胞计数板可重复使用 |
| 1.1.11、 | 程序：有预设程序，采用的智能算法对于细胞碎片、小细胞和成团细胞等复杂细胞样本有准确的计数 |
| 1.1.12、 | 具有内置预稀释计算器、细胞传代计算器 |
| 1.1.13、 | 相机≥5百万像素，物镜≥2.5倍光学放大 |
| 1.1.14、 | 仪器可通过wifi连接到云平台，传输和保存数据 |
| 1.1.15、 | 图像和数据可自动保存，其提供多种格式的数据文件，包括Tiff、PNG、JPG图像文件和CSV、FCS数据文件，还可保存包含结果、图像和机器设置参数的PDF文件 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 全自动细胞计数仪*1台 |
| 1.2.2、 | 可重复使用玻片计数板*1块 |
| 1.2.3、 | 可重复玻片支架*1个 |
| 1.2.4、 | 一次性玻片支架*1个 |
| 1.2.5、 | 细胞计数板*6盒 |
| 1.2.6、 | 电源线1根 |
| 1.2.7、 | 磁力搅拌器*4个 |
| 1.2.8、 | 摇床*2个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 5、 | 耗材通用条款: |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目，承诺报价有效期≥2年 |
| ▲5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |
| 5.5、 | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |
| 6、 | 试剂通用条款: |
| 6.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |
| 6.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |
| 6.3、 | 提供试剂清单 |
| 6.4、 | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单 |
| ▲6.5、 | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |
| 6.6、 | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |

| 第4包：振动切片机 |  |
| --- | --- |
| 数量：一套 |  |
| 用途：用于在未经冷冻或包埋的生理条件下，制备固定或新鲜组织的单层切片或厚层切片 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求： |
| 1.1.1、 | 可调节切窗：0.5-45mm，全自动切片模式下，切窗可缩短切片行程 |
| 1.1.2、 | 设备可以检查刀片的最佳位置，避免Z轴上的纵向振动 |
| 1.1.3、 | 刀架设计；可翻折90°，便于刀片更；可进行≥3种间隙角度调节 |
| 1.1.4、 | 可选双层缓冲浴盘：冰浴盘和缓冲液盘 |
| 1.1.5、 | 可存储≥8套实验程序设置 |
| 1.1.6、 | 样品托：依靠磁力保持正确位置，可进行360°旋转，托盘上的刻度可进行重复定位 |
| 1.1.7、 | 缓冲液盘，塑料材质及环氧涂层的金属材质两种可选 |
| 1.1.8、 | LED照明灯，≥3档位不同照明强度可调节 |
| 1.1.9、 | 性能要求：振幅：0 – 3 mm，增幅0.05mm；样本回缩：0-100um，可调节可关闭；切片厚度≤1000um，增幅1um |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 振动切片机*1台 |
| 1.2.2、 | 防尘罩*1套 |
| 1.2.3、 | 电源线*1根 |
| 1.2.4、 | 操作手册*1本 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第5包：高压灭菌锅 |  |
| --- | --- |
| 数量：2套 |  |
| 用途：用于固体、液体及琼脂等高温高压灭菌 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求 |
| 1.1.1、 | 容积：≥60升 |
| 1.1.2、 | 仪器净尺寸：≤600mm*700mm*1100mm |
| 1.1.3、 | 灭菌室尺寸：≥φ350mm×550mm |
| 1.1.4、 | 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质 |
| 1.1.5、 | 自胀式密封圈结构 |
| 1.1.6、 | 操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机 |
| 1.1.7、 | 灭菌过程具有动态指示，便于观察灭菌状态 |
| 1.1.8、 | 设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 |
| 1.1.9、 | 具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间 |
| 1.1.10、 | 具有灭菌时间的预约功能，方便定时开机 |
| 1.1.11、 | 全自动控制，故障自动检测判断系统 |
| 1.1.12、 | 具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱） |
| 1.1.13、 | 具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全 |
| 1.1.14、 | 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统 |
| 1.1.15、 | 具有断水保护防干烧和漏电保护系统 |
| 1.1.16、 | 可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式 |
| 1.1.17、 | 具有验证接口 |
| 1.1.18、 | 灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ |
| 1.1.19、 | 灭菌时间可调设定范围0-99h |
| 1.1.20、 | USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集 |
| 1.1.21、 | 具有国家规定的特种设备压力容器证书 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 高压灭菌锅*2台 |
| 1.2.2、 | 不锈钢提篮*2个 |
| 1.2.3、 | 冷凝液收集瓶*2个 |
| 1.2.4、 | 水位板*2块 |
| 1.2.5、 | 排水软管*2根 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第7包：梯度PCR仪 |  |
| --- | --- |
| 数量：4台 |  |
| 用途：用于体外核酸片段的扩增，具有动态温度梯度功能 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求 |
| 1.1.8、 | ≥5.7英寸高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示 |
| 1.1.1、 | 标准反应模板：96孔* 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管 |
| 1.1.2、 | 最大升降温速率：≥4℃/秒 |
| 1.1.3、 | 具有温度梯度功能：同时运行≥8个不同温度 |
| 1.1.4、 | 温度梯度范围：30℃—100℃；温差范围：1℃—25℃ |
| 1.1.5、 | 温度范围：4℃-100℃ |
| 1.1.6、 | 温度准确性：≤±0.5℃ |
| 1.1.7、 | 温度均一性：≤±0.5℃（孔间温度达到设定值30秒内） |
| 1.1.9、 | 存储：可存储≥500个用户程序，USB可无限扩展 |
| 1.1.10、 | 接口：≥1个USB |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 梯度PCR*4台 |
| 1.2.2、 | 掌上离心机*7套 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第8包：多功能电泳仪及电泳槽 |  |
| --- | --- |
| 数量：8台 |  |
| 用途：用于生物学研究中,对核酸、蛋白样品的分离、纯化、制备等 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 电源要求 |
| 1.1.1、 | 输出范围：电压5-250 V；电流0.01-3.0 A；最大功率≥300 W |
| 1.1.2、 | 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 |
| 1.1.3、 | 有暂停/继续功能 |
| 1.1.4、 | 有断电后自动恢复功能 |
| ▲1.1.5、 | 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 |
| 1.2.、 | 核酸电泳要求 |
| 1.2.1、 | 电泳槽尺寸（W*L*H）：≥18cm×40cm×9cm |
| 1.2.2、 | 可选胶盘尺寸（W*L）：至少包含15×10cm、15×15cm、15×20cm、15×25cm |
| 1.2.3、 | 样本通量：1-120 |
| 1.3、 | 蛋白电泳槽要求 |
| 1.3.1、 | 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 |
| 1.3.2、 | 模块化：可换置转印（western blot）等模块 |
| 1.3.3、 | 配置电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 |
| 1.4、 | 转印槽要求 |
| 1.4.1、 | 可以200V电压转移，也可以30V转移 |
| 1.4.2、 | 具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移 |
| 1.4.3、 | 配置转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 电源*8台 |
| 1.2.2、 | 核酸电泳槽*1台 |
| 1.2.3、 | 蛋白电泳槽*1台 |
| 1.2.4、 | 转印槽*1台 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第8包：真空泵 |  |
| --- | --- |
| 数量：12台 |  |
| 用途：用于生化培养后培养液与培养组织分离、细胞培养废液抽取以及实验室各种废液抽吸 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求 |
| 1.1.1、 | 外形尺寸（W×D×H）：≥200mm×450mm×350mm |
| 1.1.2、 | 功率：≤60W |
| 1.1.3、 | 最大流量：≥25L/min |
| 1.1.4、 | 真空度：-0.08Mpa |
| 1.1.5、 | 真空显示方式：真空表 |
| 1.1.6、 | 负压调节范围：0～-0.08Mpa |
| 1.1.7、 | 废液瓶容量：≥2500ml |
| 1.1.8、 | 有脚踏开关 |
| 1.1.9、 | 废液瓶内有液位保护开关 防止废液溢满而被吸入泵腔内 |
| 1.1.10、 | 自锁快速接头 快捷方便脱离管路 |
| 1.1.11、 | 常开控制模式和脚踏控制模式 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 真空泵*12台 |
| 1.2.2、 | 手持操作器*12支 |
| 1.2.3、 | 八通道可退tip塑胶抽取头*12个 |
| 1.2.4、 | 八通道不锈钢抽取头*12个 |
| 1.2.5、 | 单通道塑胶抽取头*12个 |
| 1.2.6、 | 单通道可退tip塑胶抽取头*12个 |
| 1.2.7、 | 单通道不锈钢抽取头*12个 |
| 1.2.8、 | 脚踏开关*12个 |
| 1.2.9、 | 移液枪（1ml）*3把 |
| 1.2.10、 | 移液枪（100ul）*3把 |
| 1.2.11、 | 移液枪（10ul）*3把 |
| 1.2.12、 | 移液枪（2ul）*3把 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第9包：电子分析天平（万分之一g） |  |
| --- | --- |
| 数量：4台 |  |
| 用途：实验用精密称量万分之一g天平 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求： |
| 1.1.1、 | 具有液晶显示功能，显示测量值 |
| 1.1.2、 | 天平尺寸(高x宽)：≤350 mm x 250 mm |
| 1.1.3、 | 最大秤量：≥100g |
| 1.1.4、 | 秤盘直径：≤90mm |
| 1.1.5、 | 可读性：0.1mg |
| 1.1.6、 | 接口：RS232接口 |
| 1.1.7、 | 线性误差：0.2mg |
| 1.1.8、 | 校正方式：内部 |
| 1.1.9、 | 稳定时间：≤2 s |
| 1.1.10、 | 重复性（保证）≤0.1mg |
| 1.1.11、 | 线性误差：±0.2mg |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 内校电子分析天平（万分之一g）*4台 |
| 1.2.2、 | 转印槽*3套 |
| 1.2.3、 | 垂直电泳槽*8套 |
| 1.2.4、 | 水平电泳槽*4套 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

- 附件

| 项目遴选一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 简要说明 | 附件页码（Pm-Pn) | 是否核对效期、授权、数量、价格、附件等（核对项打√) |
| 1 | 投标商营业执照 |  |  |  |
| 2 | 投标商经营许可证 |  |  |  |
| 3 | 生产厂家(国内附生产许可证） |  |  |  |
| 4 | 品牌/型号 |  |  |  |
| 5 | 供应品授权关系、授权附件 |  |  |  |
| 6 | 投标数量 |  |  |  |
| 7 | 投标总价（元） |  |  |  |
| 8 | 优惠条件（设备必要耗品名称、数量，延长保修期等） |  |  |  |
| 9 | 市场占有情况（推荐产品同型号使用单位名称） |  |  |  |
| 10 | 交付日期（天） |  |  |  |
| 11 | 质量保证期（月） |  |  |  |
| 12 | 采购诚信记录(有、无或其他说明） |  |  |  |
| 13 | 主要技术响应/偏离项（偏离条目目录，如1.2.1，,1.2.3)等 |  |  |  |
| 14 | 配套耗材名称、价格、有无收费，可收费项目对应收费目录 |  |  |  |
| 15 | 配套试剂名称、单人份价格、有无收费，可收费项目对应收费目录 |  |  |  |
| 16 | 其他备注 |  |  |  |

附件1：采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 | 全部响应 □是 □否 | 关键技术指标 偏离项数 |  |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 | 请按注册证中产品品牌/型号填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额： | 大写： |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 保修期满后年度保修（全保）报价（元） | 小写： 元/台/年 |  |  |  |  | 延保费比例（维保费/设备单价） |  | % |  |
| 非开放耗材/试剂 | □有（请参考如下报价模板务必提供所有相关耗材/试剂（易损配件除外）明细及报价，未报价耗材/试剂视为免费配送） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）设备常用维修配件清单报价表（不包含在投标总价中） 设备常用维修配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1、请按照如下表格分类要求认真填写下表，若未真实情况全部报出项，视为无偿提供； 2、若无相关零配件，请填写“无”，不可留白。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、易损/消耗类零件（建议更换周期<1年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格 | 建议更换周期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 二、长期磨损类配件清单（建议更换周期>1年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格 | 建议更换周期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它类配件清单（无须定期更换） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

（三）其他费用（不包含在投标总价中）

| 序号 | 报价名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移机费用 |  |  |
| 1.1 | 运输费用 |  |  |
| 1.2 | 安装费用 |  |  |
| 1.3 | 。。。 |  |  |
| 2 | 保养费用 |  |  |
| 2.1 | 。。。 |  |  |
| 2.2 | 。。。 |  |  |
| 2.3 | 。。。 |  |  |

投标人代表签字：__________

日期：___________________

投标人名称：______________________

公章：

注:1.此表需与参选一同封装。

2、若有其他优惠条件和建议请在本页说明。

请根据设备是否含非开放耗材/试剂情况选择如下报价清单，若无相关配套耗材/试剂可以忽略此处）

设备非开放耗材报价清单

| 序号 | 产品名称 （按注册证填写） | 规格型号 （按照医保编码下最小规格填写） | 进院价（元） | 最高零售价（元） | 品牌 （按医保网填写） | 生产厂家 （按医保网填写） | 注册证号 （与实际供货一致且在有效期内最新注册证） | 医保编码（与实际供货一致且在有效期内最新注册证对应的医保） | 物价单位 （最小单位）（按医保网填写） | 包装 | 是否进红会追溯系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照注册证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

供应商名称（盖公章）：										   	    日期：

设备配套非开放试剂报价清单

| 说明：1.若试剂为非人份包装，单人份投标价格需按照每毫升报价除以厂家说明书注明的每毫升理论测试数提供; 2.所有内容请严格按照产品注册证规范填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂注册证名称 | 用途类型 |  |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 最小订货单元报价（元/盒等） | 包装规格（按照注册证填写） | 每订货单元标准测试数（人份/瓶） | 单人份投标价（元/人份） | 项目收费代码 | 项目收费名称 | 项目收费价格（元） | 折扣率（%）（折扣率=单人份价/项目收费价） |
|  |  | 主试剂 | 辅助试剂 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

附件2：资格证明文件要求：

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围；

（2）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标产品为医疗设备时适用）；

（3）投标人为代理商的，须提供制造商授权的完整连续且有效的代理证明文件；

（4）投标人应提供投标货物由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标产品为医疗设备时适用)

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术参数偏离表（格式）

投标人名称：________    ______ 遴选编号：_______________包号：

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照遴选文件所有技术参数要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的偏差和例外。

2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

投标人代表签字：

投标人名称：______________________

公章：

附件4：售后服务承诺书（供参考，最好提供厂家出具的）

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供整机保修期      个月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

附件5：用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：