上海市儿童医院

“全自动蛋白印迹分析系统”等6个项目

- 遴选文件

遴选编号：2022-ETLXSB-001

2022年03月16日

第一章 	遴选邀请

遴选编号：2022-ETLXSB-001

- 根据医院有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以遴选采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 遴选项目：

| 包件号 | 项目名称 | 数量 | 项目预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 全自动蛋白印迹定量分析系统 | 1 | 19.00 |
| 第2包 | 荧光细胞成像仪 | 1 | 13.00 |
| 第3包 | 多功能细胞电穿孔仪 | 1 | 13.00 |
| 第4包 | 样品处理系统 | 1 | 12.90 |
| 第5包 | 大小鼠脑立体定位仪 | 1 | 8.50 |
| 第6包 | 多点接种仪 | 1 | 7.30 |

说明：1、以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。2、超过预算的投标将被否决。

- 遴选响应文件要求

有兴趣的潜在投标人请于2022年03月16日起至2022年03月23日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件并于截止时间前完成“供应商平台”接待登记，接待部门请选择“采购中心”。（http://101.231.51.115:7070/defaultroot/modules/hospital/supplier/platform/login.jsp）若供应商平台注册中遇到问题，请致电刘昕工程师：13997840824。

遴选响应文件应包括但不限于遴选采购报价表、资格证明文件、详细配置清单、售后服务承诺书、用户名单及无重大违法记录等资料。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。（详见遴选文件中附件1）

- 资格证明文件要求：详见遴选文件中附件2。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（详见遴选文件中附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（详见遴选文件中附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（详见遴选文件中附件5）

- 法人代表授权书。（详见遴选文件中附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（详见遴选文件中附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（详见遴选文件中附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（详见遴选文件中附件9）

- 密封要求：遴选响应文件须排版胶装且须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，盖章电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2. 项目遴选一览表、遴选采购报价表及技术偏离表：Excel版本，3个表缺一不可；3.电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号科教楼5楼

邮编：200062

电话：021-52974032，021-52974031

联系人：文志林、许明磊

- 接收遴选响应文件截止时间、地点

1）根据疫情防控形势变化和医院疫情防控要求，取消近期遴选项目的现场开标，欲参与遴选的公司请务必于截止时间前点击如下链接完成遴选报名表，未填写报名的公司视为投标无效。https://www.wjx.top/vj/YP1WFhi.aspx

2）所有遴选响应文件务必须排版胶装并按要求以档案袋密封后于截止时间2022年03月23日北京时间17:00前快递至上海市泸定路355号科教楼5楼采购中心，为保证遴选响应文件在截止时间前到达，烦请务必提前寄出并及时跟踪物流信息。

- 评审原则

1）遴选响应文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效；

“▲”号的为关键技术参数，对任一关键技术参数低于遴选文件要求，其技术得分为0分。

2）医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

- 付款方式

1）货物（设备）到验收合格后30日内以一次性方式支付全部货款。

2）耗材/试剂付款期限为对账日期后3个月。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

| 第1包：全自动蛋白印记杂交系统 |  |
| --- | --- |
| 数量：一台 |  |
| 用途：用于免疫印迹试验自动化封闭、洗膜、抗体孵育 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| ▲1.1、 | 填充试剂后，实现全自动蛋白印记分析 |
| 1.2、 | 通量灵活：≥6个样品盘，每个样品盘可使用不同的一抗/二抗，最多可一次处理12张膜 |
| 1.3、 | 程序结束后可自动完成管路清洗，去除残余试剂 |
| 1.4、 | 触摸屏程序编写，可设定≥100个步骤，每个步骤的参数可调 |
| 1.5、 | 洗涤缓冲液可保留在样品盘内，保持膜的湿润 |
| 1.6、 | 关键步骤和程序结束具有声音提示功能 |
| 1.7、 | 整套设备可置于层析柜内 |
| 1.8、 | 一抗最小使用量：≤3ml |
| 1.9、 | 可自动回收一抗，可以反复使用 |
| 1.10、 | 可配置不同大小的样品盘：10cm×4cm，10cm×8cm，15cm×10cm |
| ▲1.11、 | 设备所用到的试剂耗材开放 |
| 1.12、 | 配置要求 |
| 1.12.1、 | 主机*1套，含触摸屏控制器 |
| 1.12.2、 | 样品盘*1套（至少6个） |
| 1.12.3、 | 一抗回收瓶*6个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，内容包括但不限于载板台、显示屏幕、LED光源、光学镜头、主板，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 4.3、 | 投标人需承诺，若投标产品为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》（提供承诺函） |

| 第2包：荧光细胞成像仪 |  |
| --- | --- |
| 数量：一台 |  |
| 用途：用于常规细胞培养和荧光成像，通过结合个人平板的简易操作和倒置显微镜的功能,省去细胞成像的繁琐操作,获取保存图像。 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| ▲1.1、 | 提供明场和荧光成像功能 |
| 1.2、 | 至少提供三个荧光通道： |
| 1.2.1、 | 蓝色荧光通道：激发波长（Ex）:355/40nm,发射波长（Em）:433/36nm |
| 1.2.2、 | 绿色荧光通道：激发波长（Ex）:480/17nm,发射波长（Em）:517/23nm |
| 1.2.3、 | 红色荧光通道：激发波长（Ex）:556/20nm,发射波长（Em）:615/62nm |
| ▲1.3、 | 彩色LCD 触摸显示器尺寸＞10英寸 |
| 1.4、 | 触摸屏分辨率≥1280*768，并可调倾斜角度80～180° |
| 1.5、 | 调焦装置：具备粗条、细调及人工调节功能 |
| 1.6、 | CCD：≥12 bit CMOS,≥5百万像素 |
| 1.7、 | 图片文件类型至少包括：JPEG, TIFF, RAW |
| 1.8、 | 明场和三个荧光通道图片都可以进行图片叠加 |
| ▲1.9、 | 数据存储空间：仪器本身≥15GB |
| 1.10、 | 数据输出：≥2个USB 端口输出 |
| 1.11、 | 放大率：显示放大： ≥175倍，数码放大： ≥700倍 |
| 1.12、 | 移动载物台：X，Y方向调节移动范围, 通过触摸屏可控制移动速度和方向 |
| ▲1.13、 | 具有独立操作系统 |
| 1.14、 | 图片质量：可通过编辑菜单，在屏幕上调节4种参数来优化图片质量 |
| 1.15、 | 通过结合个人平板的简易操作和倒置显微镜的功能,省去细胞成像的繁琐操作 |
| 1.16、 | 使用直观触摸屏来控制明场、荧光通道和内置数码相机,可以观察样本,获取保存图像,并且可叠加成彩色图片 |
| 1.17、 | 样品可显示在LCD触摸屏上,允许≥2个用户同时观察细胞样本, 便于合作 |
| 1.18、 | 在实时显示模式下,可以通过编辑菜单中的滑动条控制按钮来优化图片质量 |
| 1.19、 | 兼容开放耗材类型至少包括：培养瓶(T25, T75, T225), 多孔板(6, 12, 24, 48, 96, 384 孔), 培养皿 (35mm,60mm, 100mm), 腔室培养玻片， 载玻片 |
| 1.20、 | 配置要求 |
| 1.20.1、 | 荧光细胞成像仪主机一台 |
| 1.20.2、 | 说明书一套 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，内容包括但不限于载板台、显示屏幕、LED光源、光学镜头、主板，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 4.3、 | 投标人需承诺，若投标产品为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》（提供承诺函） |

| 第3包：多功能细胞电穿孔仪 |  |
| --- | --- |
| 数量：1台 |  |
| 用途：用于原核细胞、真菌以及哺乳动物细胞的电击转化试验，包括外源DNA导入和细胞融合等 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求 |
| 1.1.1、 | 输出波形：指数衰减和方波两种输出 |
| 1.1.1、 | 输出电压：10V～3,000V，最小调节量1伏 |
| 1.1.2、 | 放电容量： |
| 1.1.2.1、 | 主机：10uF, 25uF, 50uF，三档调节 |
| 1.1.2.2、 | 原核细胞系统：10, 25, 50uF，三档调节 |
| 1.1.2.3、 | 哺乳动物系统：10V～500V：25uF～3500uF以 25uF 递增，适合哺乳动物细胞需要。500V～3000V：10uF, 25uF, 50uF三种调节，适应原核细胞要求 |
| 1.1.3、 | 电阻（并联）： 50 ～1,000Ω以 50 Ω递增，及无限大设置 |
| 1.1.4、 | 样品电阻：在10V～2,500V时，最小20Ω；在2,500V～ 3,000V时，最小600Ω |
| 1.1.5、 | 方波放电时间： |
| 1.1.5.1、 | 主机：持续时间0.05ms～5ms时，以0.05ms递增，可设1 ～2 次脉冲重复， 5sec 最小间隔 |
| 1.1.5.2、 | 原核细胞系统：持续时间0.05～5 ms时，以0.05 ms递增，可设1～2次脉冲， 5 sec 最小间隔 |
| 1.1.5.3、 | 哺乳动物系统：10V～500V档位：持续时间0.05ms～10ms时，以0.05ms递增，持续时间10ms～100ms时，以1ms递增，可设1次～10次脉冲重复， 0.1sec～10sec间隔； 500V～3,000V档位：持续时间0.05ms～5ms时，以0.05ms递增，可设1～2次脉冲重复，5 sec 最小间隔 |
| 1.1.6、 | 实验方法预存：≥20种程序预设 |
| 1.1.7、 | 用户自定义方法储存：≥100个程序 |
| 1.1.8、 | 脉冲波形检测：实时监测并显示脉冲波形 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 多功能细胞电穿孔仪*1台 |
| 1.2.2、 | 真核模块*1台 |
| 1.2.3、 | 原核模块*1台 |
| 1.2.4、 | 电极槽*1个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |

| 第4包：样本处理系统 |  |
| --- | --- |
| 数量：一台 |  |
| 用途：用于提取生物样本的DNA、RNA 、蛋白、小分子药物等成分 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| ▲1.1、 | 至少可处理24个2ml/1.5ml/0.5m样品 |
| 1.2、 | 可使用0.5ml、1.5ml、2ml普通离心管；也可使用金属研磨管，冷冻处理特殊样品 |
| 1.3、 | 前倾式开盖，单样品单管操作 |
| 1.4、 | 最高均质速度≥8m/s，0.15m/s可调 |
| 1.5、 | 可设定程序，每个程序最高可设10个循环 |
| 1.6、 | 主机内存≥16G，可存储≥1000000个程序，通过数据接口可无限存储程序 |
| 1.7、 | 单次运行时间≥9min59s，1s可调 |
| 1.8、 | 防倒滑螺纹压盖固定样品管，避免真空压盖因压力不够脱落的危险 |
| 1.9、 | 样品管无需平衡，可即插即用 |
| 1.10、 | 机器具备过温保护，开盖保护 |
| 1.11、 | LCD彩色触摸显示屏：尺寸≥7寸，可实时显示程序进程、样品腔温度 |
| 1.12、 | 配置要求 |
| 1.12.1、 | 样本处理系统主机*1台 |
| 1.12.2、 | 通用型压盖*1套 |
| 1.12.3、 | 24×2ml研磨管适配器*1套 |
| 1.12.4、 | 2ml半透明超硬研磨管*500支 |
| 1.12.5、 | 3mm陶瓷研磨珠*500g |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，内容包括但不限于载板台、显示屏幕、LED光源、光学镜头、主板，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 4.3、 | 投标人需承诺，若投标产品为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》（提供承诺函） |

| 第5包：大小鼠脑立体定位仪 |  |
| --- | --- |
| 数量：一台 |  |
| 用途：用于实现大小鼠颅骨的水平调节。避免了动物在调平过程中反复安放头部的繁琐和损伤，缩短实验时间，增加定位的精准度，同时满⾜其他多⻆度定位需求。 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| ▲1.1、 | 产品由标准U型脑立体定位底座、大小鼠适配器、正交操作臂、角度调节器、电极夹持器、大鼠耳杆等组成 |
| 1.2、 | 标准U型脑立体定位底座耐腐蚀，温度变化对精确度无影响 |
| 1.3、 | 大鼠适配器符合大鼠的门齿和鼻部线形设计，可稳定固定大鼠头部 |
| 1.4、 | 正交操作臂可通过旋钮调节，上下、左右、前后移动最大行程≥80mm |
| 1.5、 | 正交操作臂采用激光雕刻技术，读数清晰，采用游标卡尺方式读数，最小精度≤100um |
| 1.6、 | 角度调节器用于正交操作臂与底座的连接，调节操作角度 |
| 1.7、 | 角度调节器具有位置锁定装置，可将操作臂适应到任意适合实验的位置 |
| 1.8、 | 角度调节器的水平方向旋转角度360°，垂直方向旋转角度180° |
| 1.9、 | 电极夹持器用于固定各类注射针管、探针电极等，稳固不摇晃 |
| 1.10、 | 大鼠耳杆尖角磨光处理，降低对大鼠耳朵的创伤 |
| 1.11、 | 配置要求 |
| 1.11.1、 | 标准U型基座*1台 |
| 1.11.2、 | 大鼠耳杆*1套 |
| 1.11.3、 | 大鼠门齿适配器*1套 |
| 1.11.4、 | 小鼠适配器*1套 |
| 1.11.5、 | 正交操作臂*1个 |
| 1.11.6、 | 角度调节器*1个 |
| 1.11.7、 | 电极夹持器*1个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，内容包括但不限于载板台、显示屏幕、LED光源、光学镜头、主板，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 4.3、 | 投标人需承诺，若投标产品为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》（提供承诺函） |

| 第6包：多点接种仪 |  |
| --- | --- |
| 数量：一台 |  |
| 用途：用于细菌药敏试验测定MIC |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| ▲1.1、 | 接种菌液量：≤2µl |
| 1.2、 | 接种数量：一次接种不小于60位样品 |
| 1.2.1、 | 具有位置判定针，培养皿上的菌落位置和范围可判定 |
| 1.2.2、 | 接种针材质应为不锈钢制成，消除接种棒的疏水性并防止了采样时菌液滴落 |
| 1.2.3、 | 接种速度：≤10秒内自动完成接种 |
| 1.3、 | 菌液模块使用PTFE材质，可高压蒸汽灭菌后重复使用 |
| 1.4、 | 灭菌处理方法简单，接种针支架、接种针、位置判定针均可进行高压灭菌或酒精消毒处理 |
| 1.5、 | 往复式样品托盘可实现自动定位，无需手工操作 |
| 1.6、 | 配备有脚踏开关，自由控制接种进程 |
| 1.7、 | 安全功能：断电自动复位；透明防护罩，操作过程直观可视且安全可靠；前后双重开关保护，内置保险丝 |
| 1.8、 | 配置要求 |
| 1.8.1、 | 多点接种仪*1台 |
| 1.8.2、 | 接种针支架*1套 |
| 1.8.3、 | 接种针*1套 |
| 1.8.4、 | 位置判定针*1套 |
| 1.8.5、 | 菌液模块*1套 |
| 1.8.6、 | 菌液模块固定板*1套 |
| 1.8.7、 | 培养皿固定板*1套 |
| 1.8.8、 | 防护罩*1套 |
| 1.8.9、 | 脚踏开关*1套 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，内容包括但不限于载板台、显示屏幕、LED光源、光学镜头、主板，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

- 附件

| 项目遴选一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 简要说明 | 附件页码（Pm-Pn) | 是否核对效期、授权、数量、价格、附件等（核对项打√) |
| 1 | 投标人营业执照 |  |  |  |
| 2 | 投标人经营许可证 |  |  |  |
| 3 | 生产厂家(国内附生产许可证） |  |  |  |
| 4 | 品牌/型号 |  |  |  |
| 5 | 供应品授权关系、授权附件 |  |  |  |
| 6 | 投标数量 |  |  |  |
| 7 | 投标总价（元） |  |  |  |
| 8 | 优惠条件（设备必要耗品名称、数量，延长保修期等） |  |  |  |
| 9 | 市场占有情况（推荐产品同型号使用单位名称） |  |  |  |
| 10 | 交付日期（天） |  |  |  |
| 11 | 质量保证期（月） |  |  |  |
| 12 | 采购诚信记录(有、无或其他说明） |  |  |  |
| 13 | 主要技术响应/偏离项（偏离条目目录，如1.2.1，,1.2.3)等 |  |  |  |
| 14 | 配套耗材名称、价格、有无收费，可收费项目对应收费目录 |  |  |  |
| 15 | 配套试剂名称、单人份价格、有无收费，可收费项目对应收费目录 |  |  |  |
| 16 | 其他备注 |  |  |  |

附件1：采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 | 全部响应 □是 □否 | 关键技术指标 偏离项数 |  |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 | 请按注册证中产品品牌/型号填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额： | 大写： |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 保修期满后年度保修（全保）报价（元） | 小写： 元/台/年 |  |  |  |  | 延保费比例（维保费/设备单价） |  | % |  |
| 非开放耗材/试剂 | □有（请参考如下报价模板务必提供所有相关耗材/试剂（易损配件除外）明细及报价，未报价耗材/试剂视为免费配送） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）设备常用维修配件清单报价表（不包含在投标总价中）

| 设备常用维修配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明： | 1、请按照如下表格分类要求认真填写下表，若未按真实情况全部报出项，视为无偿提供；2、若无相关零配件，请填写“无”，若行数不够，可自行增加，不可留白。3、移机费用报价留白，视为0元。 |  |  |  |  |  |
| 一、易损/消耗类零件（建议更换周期≤1年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格（单价：元） |  | 建议更换周期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 二、长期磨损类配件清单（建议更换周期>1年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格（单价：元） |  | 建议更换周期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它类配件清单（无须定期更换） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格（单价：元） |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 四、移机费用（包含运输、安装调试等）（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价名称 |  |  |  | 投标报价（元） | 备注 |
| 1 | 移机费用（含运输、安装调试等所有费用） |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：__________  ______

日期：

投标人名称：______________________

公章：

请根据设备是否含非开放耗材/试剂情况选择如下报价清单，若无相关配套耗材/试剂可以忽略此处）

设备非开放耗材报价清单

| 序号 | 产品名称 （按注册证填写） | 规格型号 （按照医保编码下最小规格填写） | 进院价（元） | 最高零售价（元） | 品牌 （按医保网填写） | 生产厂家 （按医保网填写） | 注册证号 （与实际供货一致且在有效期内最新注册证） | 医保编码（与实际供货一致且在有效期内最新注册证对应的医保） | 物价单位 （最小单位）（按医保网填写） | 包装 | 是否进红会追溯系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照注册证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

投标人名称（盖公章）：										   	    日期：

设备配套非开放试剂报价清单

| 说明：1.若试剂为非人份包装，单人份投标价格需按照每毫升报价除以厂家说明书注明的每毫升理论测试数提供; 2.所有内容请严格按照产品注册证规范填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂注册证名称 | 用途类型 |  |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 最小订货单元报价（元/盒等） | 包装规格（按照注册证填写） | 每订货单元标准测试数（人份/瓶） | 单人份投标价（元/人份） | 项目收费代码 | 项目收费名称 | 项目收费价格（元） | 折扣率（%）（折扣率=单人份价/项目收费价） |
|  |  | 主试剂 | 辅助试剂 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

日期：

附件2：资格证明文件要求：

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围；

（2）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标产品为医疗设备时适用）；

（3）投标人为代理商的，须提供制造商授权的完整连续且有效的代理证明文件；

（4）投标人应提供投标货物由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标产品为医疗设备时适用)

注意：若投标设备设计非开放的耗材/试剂，相关

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术参数偏离表（格式）

投标人名称：________    ______ 遴选编号：_______________包号：

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照遴选文件所有技术参数要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的偏差和例外。

2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

投标人代表签字：

投标人名称：______________________

公章：

附件4：售后服务承诺书（供参考，最好提供厂家出具的）

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供整机保修期      个月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

附件5：用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（投标人名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人代表签字：

日期：

投标人名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（投标人名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的比价。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：