上海市儿童医院

- 脉动预真空蒸汽灭菌器等医疗设备及追溯系统维保项目

- 单一来源采购文件

项目编号：2023-ETLXQT-002

2023年08月24日

第一章  采购邀请

项目编号：2023-ETLXQT-002

日期：2023年08月24日

一、项目概况：

- 维保服务设备型号、序列号和购置年份如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 购置年份 | 报名链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部分： |  |  |  |  | https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/hospital-supplier/hospital/visit?pc=00008826 |
| 1 | 脉动预真空蒸汽灭菌器 | XG1.HWF-1.45 | 20131049 | 2014年 |  |
| 2 | 脉动预真空蒸汽灭菌器 | XG1.HWF-1.45 | 20130108 | 2014年 |  |
| 3 | 快速式全自动清洗消毒器 | Rapid520 | 1330310 | 2014年 |  |
| 4 | 快速式全自动清洗消毒器 | Rapid520 | 1330433 | 2014年 |  |
| 5 | 快速式全自动清洗消毒器 | Rapid520 | 1330375 | 2014年 |  |
| 6 | 超声波清洗机 | QX2000 | 201360377 | 2014年 |  |
| 7 | 干燥柜 | YGZ-1600XS | 201350261 | 2014年 |  |
| 8 | 过氧化氢等离子消毒器 | PS-100 | 1340945 | 2014年 |  |
| 软件部分： |  |  |  |  |  |
| 9 | 新华追溯系统软件维护 | / | / | 2014年 |  |

- 维保内容：整机保修。

- 保修期限：二年，保修期自合同正式签订之日起计算。

- 邀请采购供应商：山东新华医疗（上海）有限公司。

- 单一来源理由：根据医院的规划并考虑到系统的整体性、高性能和服务质量，为确保设备正常运转。拟向山东新华医疗（上海）有限公司进行单一来源采购“脉动预真空蒸汽灭菌器等医疗设备及追溯系统维保”。设备原厂商山东新华医疗器械股份有限公司授权山东新华医疗（上海）有限公司为此项目代理商参与本项目单一来源采购。

二、参选人资质要求

- 参选人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织。

- 参选人在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提交《无重大违法记录承诺书》。

- 参选人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

三、单一来源谈判时间、地点

- 有兴趣的潜在参选人请于2023年08月24日起至2023年08月30日止每天8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载单一来源采购文件并按照上文中参选项目对应的二维码或报名链接完成“预约登记”，访问部门请选择“采购中心”。请务必于截至时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的参选人参选将被否决。

- 受邀供应商请于2023年08月31日北京时间14：30至上海市泸定路355号住院部503会议室参与本项目单一来源采购协商。

- 届时供应商需派代表出席协商会议，并递交单一来源响应文件（纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2.电子版请按照“项目编号+项目名称-公司名称单一来源文件”命名，单一来源谈判结束后电子版文件请发送至邮箱liyi@shchildren.com.cn）。所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备参选资格。

四、基本要求：

- ★参与人须是山东新华原厂售后服务或能提供山东新华原厂对上海市儿童医院维保授权证书，在上海设有长期稳定的服务机，构确保维修质量。

- 参与人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册）。

- 参与人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。

- 提供服务的维修工程师须有厂商认可的资质。

五、服务要求：

- 设备部分

（1）整机全保修，包含人工维修及定期保养服务。

（2）每年提供设备保养至少4次，使之保持原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的预防性维护报告。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。报告提交给医院备档。

（3）所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口配件须提供报关单，且备件供应100%保障。

（4）提供指定工程师服务热线电话（每周24小时×7天的电话支持服务），接到故障报修电话后2小时内响应，24小时内需到达现场进行维修，紧急情况需要8小时内到达现场维修。

（5）培训每年≥1次。

- 软件部分

（1）产品标准培训：投标人负责承担招标人所购《追溯系统》的标准培训，包括操作使用及常见问题排解。

（2）定期对系统进行维护：每月1次服务器巡检，至少1季度1次常规维护，合同结束后进行1次全面维护。（具体常规维护、全面维护的项目详见附录）

（3）功能改进：根据招标人要求对软件功能进行改动和增加。招标人提出的要求应当在现有功能基础上，在现有软件技术条件下，并符合国家规范。周期内需求（工作量2天内）免费修改4次，个性化及复杂需求修改根据工作量需额外确定费用，并不记录在免费次数内。

（4）数据库迁移：开发人员应根据现场情况编写数据迁移脚本，指定数据迁移计划及迁移方案，应保证应用系统和程序在数据库迁移后能正常使用，历史数据能正常访问。

（5）投标人承诺接到招标人通过电话，信函，传真，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，即时响应并提供服务。

（6）投标人提供给招标人的服务，必须按照合同规定的内容进行。

（7）投标人应当对现有的硬件进行评估和检测，对故障、老化、低性能硬件提出改进方案。招标人应当积极维修或更换，并承担维修和更换费用，避免故障、老化、低性能硬件引起的追溯系统不稳定或故障。

六、其它要求：

- 项目必须服务商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。

- 保障设备的正常开机率不低于98%。

- 如遇到设备在维保期内报废更新的情况，维保费用按实际提供服务的时长（按月计算）进行费用结算，服务商需退回剩余时长维保款项，合同自动终止。

七、附表

1. 脉动真空灭菌器维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容（可参照高温灭菌器维护保养指南进行） |
| --- | --- |
| 1 | 检查机动门胶条（建议8个月/700次循环更换)/平移门胶条（建议1年/1000次循环更换) |
| 2 | 对门传动系统进行加油（6个月）/检查手动门膜片（建议3个月更换）/平移门同步带（建议2年更换） |
| 3 | 紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/手动门胶条固定螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年更换） |
| 4 | 紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线 |
| 5 | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |
| 6 | 清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水 |
| 7 | 调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅 |
| 8 | 真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年） |
| 9 | 清洁内室及内室过滤网、外装饰罩、消毒车、外搬运车 |
| 10 | 清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀 |
| 11 | 清洗门胶条，清洁门密封槽 |
| 12 | 清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏 |
| 13 | 检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效 |
| 14 | 检查进水管路是否漏水， 水压力（ ）Mpa(设备要求0.15-0.3Mpa）蒸发器水位是否正常 |
| 15 | 检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（ ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa） |
| 16 | 压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力（ ）Mpa(设备要求0.5-0.7Mpa） |
| 17 | 手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火，夹层压力（ ）min升到0.21Mpa |
| 18 | 运行保压程序，极限真空（ )Kpa(≤-90Kpa)，泄漏速率（ ）Pa/min（＜130Pa/min) |
| 19 | 运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次，脉动时间（ ）分钟，升温时间（ ）分钟，程序运行时间（ ）分钟，灭菌阶段温度变化范围（ ），压力变化范围（ ）BD测试是否合格 |
| 20 | 检查程序运行参数是否正常 |

- 2. 过氧化氢低温等离子灭菌器维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容(可参照过氧化氢低温等离子灭菌器维护保养指南进行) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查真空泵油是否需要更换 | 500次循环/6个月/泵油变色或过 滤器出现油烟等需要强制更换 |
| 2 | 检查油污过滤器滤芯是否需要更换 |  |
| 3 | 检查过氮化氢过滤器滤芯是否需要更换 |  |
| 4 | 紧固设备电源、真空泵、加热片、交流接触器连接线 |  |
| 5 | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  |
| 6 | 清洁真空泵进气口滤网 |  |
| 7 | 清洁V5、V6阀堵丝 |  |
| 8 | 清洁门密封胶条、内室、导轨、轴流风机、外罩 |  |
| 9 | 清洁打印机热敏打印头 |  |
| 10 | 检查提纯器加热膜是否黏贴牢固、损坏 |  |
| 11 | 检查卡匣系统(仅适用于卡愿灭菌器) |  |
| 12 | 检查计量加注系统(仅适用于瓶装灭菌器) |  |
| 13 | 检查密封门的开、关位，门障碍保护开关、脚踏开关，门是否运行正常 |  |
| 14 | 校验触摸屏 |  |
| 15 | 空载手动抽真空，5分钟后抽真空极限值 ( ) Pa, |  |
| 16 | 手动抽极限真空后，10分钟后当前内室压力值( )Pa, |  |
| 17 | 以上项目结束后，运行程序(加强循环或全循环),检查运行参数是否正常 |  |
| 18 | 运行程序中，等离子电源电流值 ( )A |  |
| 19 | 过氧化氧溶液(卡匣、瓶装)的保存环境是否符合要求 |  |

3. 全自动清洗消毒器维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容(可参照清洪消毒器单机维护保养指南进行) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查空气过滤器 | 2000次循环/12个月/出 现老化现象等需要强制 更换 |
| 2 | 检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管 |  |
| 3 | 检查喷射臂固定环及相关件 |  |
| 4 | 检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件 |  |
| 5 | 门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管 | 6000次循环/3年/按需 |
| 6 | 紧固设条电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线 |  |
| 7 | 检查电源连接线和其它电器连控线有无破损 |  |
| 8 | 清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水 |  |
| 9 | 清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊 |  |
| 10 | 检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅 |  |
| 11 | 校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头 |  |
| 12 | 自动门：检查门是否水平，门传动链条、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带 压竖螺丝思否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响 |  |
| 13 | 手动门：检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效 |  |
| 14 | 检查计量系统进液精度：清洗液()ml/s,上油液()ml/s,浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落 |  |
| 15 | 检查进水管路是否漏水，进水压力( )Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa) |  |
| 16 | 检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力()Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa） |  |
| 17 | 手动汗风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，2分钟后，空气温度达到( )℃ |  |
| 18 | 空载运行程序，检查循环泵、各连接管、密封门、预热水箱是否漏水，预热水箱溢流口是否溢水，喷淋阶段，喑射臂转速( )转/分钟，程序运行时间( )分钟 |  |
| 19 | 检查程序运行参数是否正赏 |  |

4. 软件常规维护项目表

| 项目 |  | 检测内容 | 检测结果 | 维护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备监控系统 | 设备监控 | 1) 追溯是否正常开启 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 2) 监控是否正常 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  | 清洗机网关 | 1) 接线是否牢固 | 牢固 ( ) |  |  |
|  |  | 2) 与控制器通讯是否正常 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 3) 网线是否牢固 | 牢固( ) |  |  |
|  |  | 4) 网络是否正常 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  | 设备 扫描 枪 | 1）扫描枪上电 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 2）扫描人员条码 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 3）扫描操作条码 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 4）接头是否牢固 | 牢固( ) |  |  |
|  |  | 5) 初始化设置 | 已操作( )未操作( ) |  |  |
| 各区域终端 | 电脑硬件检查 | 1）主机运行情况检查（CPU、内存、硬盘） | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 2）键盘、鼠标检查 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 3）显示器检查 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 4）网络质量检查 | 良好( )一般( )差( ) |  |  |
|  | 操作系统检查 | 1）操作系统使用是否流畅 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 2）系统驱动是否安装正确 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  | 《追溯系统》功能检查 | 1）各个使用流程测试 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 2）操作人员有无故障反馈 | 有( )无( ) |  |  |
|  |  | 3）有无功能改进需求 | 有( )无( ) |  |  |
|  | 无线扫描枪检查 | 1）无线扫描枪充电测试 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 2）无线扫描枪扫描测试 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 3）无线扫描枪初始化设置 | 已操作( )未操作( ) |  |  |
|  | 条码打印机检查 | 1)设置检查 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 2）打印测试页 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 3）系统打印条码测试 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  | 针式打印机检查 | 1)设置检查 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 2）打印测试页 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  |  | 3）系统单据测试 | 正常( )不正常( ) |  |  |
| 使用科室负责人签字： 维护工程师签字： 维护时间： |  |  |  |  |  |

5. 软件全面维护项目

| 项目 | 检测内容 | 检测结果 | 维护 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 1）环境检查，服务器所处是否有潮湿和高温的环境，有无通风设施，服务器有无受潮和灰尘现象 | 潮湿，高温( ) 通风良好( ) 受潮或灰尘大( ) |  |  |
|  | 2) 网络是否正常 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  | 3) 系统检测，检测结果填入硬件信息表 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  | 8) 系统杀毒，并更新病毒库 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  | 9) 数据库运行是否正常，每日备份是否设置 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  | 6) 设备监控检查监控日志，是否存在错误信息 | 正常( )不正常( ) |  |  |
|  | 7)其他 |  |  |  |

八、付款方式

每年按二期付款。

| 期次 | 支付条件 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在当年维保服务开始并且收到中标人提供的发票（按当年维保费用的90%开具）及上一年度的服务报告后，60个工作日内支付当年相关款项。 | 年维保服务费用的90% |
| 2 | 在当年维保服务结束后并且收到中标人提供的发票及年服务报告且通过招标人服务评价后，60个工作日内支付当年相关款项。 | 年维保服务费用的10% |

九、评审原则

- 响应文件中不满足投标资质中加注“★”要求的视为投标无效；

- 医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

有关单位或个人如对本项目采用单一来源采购方式有异议，应在本公示有效期内（公示期限，5个工作日）以书面送达上海市儿童医院审计办，信封上请标明质疑、投诉字样。（联系人：龚嫱  联系电话： 021-62474880转73103）

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032

联系人：李老师

邮箱：liyi@shchildren.com.cn

第二章  响应文件格式

一、响应文件编制要求，除上述“第一章 四、基本要求”中要求外，还应至少包括下列部分：

1、报价一览表（附件1）：明确包括货物、人员及耗材配件等所有报价。

2、技术规格偏离表（附件2）：要求对上述所有采购需求（基本要求、服务要求、其他要求及付款方式等）进行逐条响应说明。

3、营业执照、《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（或事业单位、社会团体相关证书）复印件（须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格）。

4、供应商为法人的提供法定代表人授权书（原件）（其他组织需提供投资人/负责人授权书（原件）（附件3）。

★5、参与人须是山东新华原厂售后服务，并在国内设有长期稳定的服务机，构确保维修质量。

- 服务方案：至少包括服务内容、技术支持与服务方案、服务响应流程、服务质量承诺、服务质量监督机制等与保障本项目完整顺利实施的相关内容（格式自拟）。

- 售后服务承诺书：提供售后服务、服务质量承诺书，请写明服务内容、服务响应时间等（格式自拟）。

- 用户名单：近3年以来参选人承接的同类项目案例的用户名单，并提供联系人及联系方式（附件6）。必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库的证明文件。

9、提供服务的维修工程师须有厂商认可的资质的证明文件。

10、无行贿犯罪记录声明函（附件4）。

11、无重大违法记录承诺书（附件5）。

12、信用中国查询结果截图或者信用报告。

13、其他重要的证明或补充文件等。

响应文件应装订成册，并根据采购文件要求进行签署、盖章；所提供的证明材料为复印件的，必须加盖公章，否则视作无效响应。

附件1

- 报价一览表

- 致：上海市儿童医院：

- 项目编号: 2023-ETLXQT-002

项目名称：脉动预真空蒸汽灭菌器等医疗设备及追溯系统维保

报价明细：

| 序号 | 维保设备名称 | 品牌/型号 | 维保费用（元/年） | 维保期限 | 合计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总价（含税）小写/大写： |  |  |  |  |  |

说明：以上报价有缺漏的其响应将被否决。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

公章：

日期：

附件2

技术规格偏离表

项目编号：________________________

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 响应文件要求 | 响应情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应对照单一来源采购文件第一章中的“基本要求、服务要求、其他要求及付款方式”的相关内容，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的采购需求做出了实质性的响应，并申明与采购需求的偏差和例外。

2、供应商可在“响应情况说明”中就响应内容进行明确“响应”或“不响应”。

3、如果表格叙述不下，可另附页说明。

供应商名称：

供应商代表签字：

日期：

附件3

法定代表人（投资人/负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表（投资人/负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）单一来源采购及协商，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。

法人代表（投资人/负责人）签字或盖章：

法人代表（投资人/负责人）身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

注：请另附上法人代表（投资人/负责人）及被授权人的身份证或其他有效证件的复印件（正反两面）各一份。

附件4

无行贿犯罪记录声明函

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵公司组织的       （项目名称）      项目的单一来源采购活动。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：

供应商代表签字：

公章：

日期：

附件5

无重大违法记录承诺书

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的单一来源采购活动。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件6

用户名单

| 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

信用中国查询结果截图

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人截图

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单截图