## Sheet1
名称：ERCP手术包器械
序号 | 招标要求
1 | 技术要求
1.1 | 用途：与内窥镜配套使用，在内镜下进行ERCP手术相关使用器械
1.2 | 规格要求
1.2.1 | 高频切开刀（推拉式）：由切开丝、管鞘、手柄组成；三腔结构管鞘直径2.33±0.66mm，头端长度5±1mm、切开丝长度25±2mm，工作长度2000±100mm。
1.2.2 | 高频切开刀（针状刀）：显影头端≤1.58mm ，针头4-6mm，使用中能够灵活调节针的长度。
1.2.3 | 导丝：由不透射线的导头、聚四氟乙烯套管和镍钛合金芯轴组成；导丝最大外径0.89mm±0.18mm；导丝长度4500±225mm头端直型。导头表面有聚乙烯PVP涂层，套管表面有医用硅油。
1.2.4 | 取石球囊：由球囊、显影环、外管、手柄、两通阀、旋紧阀和注气筒组成；三级球囊扩张直径8mm至16mm，导管外径2.34mm±1.0mm；有效长度2000mm±100mm。
1.2.5 | 取石网篮：网篮组件、牵拉丝、推送杆、外管、手柄组成，网篮形状：钻石型/螺旋型；网篮开幅20至35mm；网篮有效长度50mm±25mm；插入部分最大宽度2.50mm±0.1mm；工作长度2000mm±60mm。
1.2.6 | 胆管扩张球囊导管：导管直径6-10Fr；导管长度190-200cm；可通过最小活检钳道直径2.8mm
1.2.7 | 胆道扩张球囊:鞘管长度185-200cm；球囊直径4-10mm；球囊长度4-5cm；可通过最小活检钳道直径3.2mm
1.2.8 | 鼻胆引流管：由引流管、接头、经鼻管和连接管组成；引流管含直型和弯型两种规格，外径2.34mm±0.16mm，内径1.50mm±0.20mm，总长度2500mm±100mm，远端长度110mm±20mm，硅胶接头内径2.0mm±1.0mm
1.2.9 | 胰腺管支架及导引系统：胆道、胰腺管引流导管（内引流、带支架）：支架直径尺寸5-7Fr；支架长度5-9cm；可通过最小活检钳道直径2.8mm
1.2.10 | 胆道支架及导引系统：支架近端远端带翼片；支架材质聚乙烯；支架直径尺寸7-11.5Fr；支架长度5-15cm；一体式带推送器，推送器导管直径5-6Fr，推送器导管长度200-210cm；可通过最小活检钳道直径2.8mm
1.3 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2 | 通用条款
★2.1 | 投标产品须具备“上海市医药集中招标采购事务管理所”网站（http://biz.smpaa.cn/smpa-ui/#/login）公布的27位国家医保编码。
★2.2 | 质量与价格承诺（以下3项要求须提供承诺函）
2.2.1 | 承诺中标耗材按照医院要求纳入“医用耗材SPD”统一管理。(须提供承诺函）
2.2.2 | 医用耗材有效期在一年以内的，提供的耗材效期不得低于六个月。有效期在两年以上的，提供的耗材效期不得低于效期的一半以上。(须提供承诺函）
2.2.3 | 若因产品质量问题或由于临床指导、技术培训不够完善，引起的病员伤害及一切不良后果，投标人将承担由此引发的全部法律责任及经济赔偿。(须提供承诺函）
3 | 总体服务要求
3.1 | 投标人需提供相关中文使用说明书、包装说明等文件，以及存放等要求，供货的包装和运输条件等商务文件资料。为保障临床应用，投标人应负责做好临床指导、技术培训工作。
3.2 | 用户在实际使用过程中，若发现无效耗材，或出现与注册证（或相关证明文件）中标注包装规格不符的情况，由投标人无偿补足损耗并承担相应责任。
3.3 | 用户在实际使用过程中，若发现有不合格产品，投标人应对所有剩余货物进行无条件更换。
3.4 | 投标人应积极配合用户完成相关质控工作。
4 | 服务期限
4.1 | 投标人需保障产品质量并及时供应，并接受院方因为临床需求变更、产品升级及其它质量、价格等变化而提出的服务期结束要求。
5 | 配送时间
5.1 | 接到院方通知后保证48小时内配送至采购人指定地点，保障临床需求。
6 | 培训要求
6.1 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年
6.2 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等
6.3 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等
6.4 | 能够免费提供样机或样品等辅助培训有效开展