## Sheet1
名称：腹腔镜酶
序号 | 招标要求
1 | 技术要求
1.1 | 用途：适配全自动机械清洗机、超声波清洗机循环自动化清洗工艺；同时满足医疗器械手工精细刷洗、术后污染器械预浸泡去污等多场景通用清洗，兼容机洗、手洗、浸泡全流程
1.2 | 适用器械范围：适用于腹腔镜精密器械去污。
1.3 | 酶组主要成分：复合多酶配方，包含但不少于蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶四种活性酶，协同分解各类顽固有机污染物。
1.4 | 产品保质期：原装未开封常温避光储存，有效期≥2年。
1.5 | 污染物去除性能（须提供 CMA 资质认证第三方检验报告佐证，缺一不可） （1）具备高效生物膜剥离与去除能力； （2）对器械表面细菌去除率＞99%，清洗后 ATP 生物荧光含量下降率＞99%； （3）标准人工模拟复合污染物整体去除率≥95%； （4）专项有机污物分解：蛋白质去除率≥90%、淀粉类污物去除率≥60%、油脂类污物去除率≥50%。 （5）符合《消毒技术规范》金属腐蚀性分级合格标准，安全无锈蚀风险。
1.6 | 泡沫特性：无泡配方，不影响机械循环喷淋、超声振荡清洗，易漂洗无泡沫残留干扰。
1.7 | 适用工作温度：常规使用适配温度区间20℃-60℃，低温浸泡、高温机洗均可适用。
1.8 | pH 值与金属兼容性（须提供 CMA 资质认证第三方检验报告佐证）：中性pH配方，对不锈钢、碳钢、铜、铝材质器械及清洗设备管路均为基本无腐蚀，材质适配安全。严格符合《消毒技术规范》金属腐蚀性分级合格标准，安全无锈蚀风险。
1.9 | 漂洗残留要求：常规清水漂洗后无化学清洗剂残留，不影响后续灭菌效果。
1.1 | 稀释比例与试用要求：投标人自主填报最优标准使用稀释比例；中标入围前须免费提供15L足量样品，供采购方供应室现场试用。
1.11 | 包装规格细节：产品原装包装桶口内径≥6cm，便于倾倒。
1.12 | 产品无刺鼻性气味，对人体无伤害。
2 | 通用条款
★2.1 | 质量与价格承诺（以下3项要求须提供承诺函）
2.1.1 | 承诺中标耗材按照医院要求纳入“医用耗材SPD”统一管理。(须提供承诺函）
2.1.2 | 医用耗材有效期在一年以内的，提供的耗材效期不得低于六个月。有效期在两年以上的，提供的耗材效期不得低于效期的一半以上。(须提供承诺函）
2.1.3 | 若因产品质量问题或由于临床指导、技术培训不够完善，引起的病员伤害及一切不良后果，投标人将承担由此引发的全部法律责任及经济赔偿。(须提供承诺函）
3 | 总体服务要求
3.1 | 投标人需提供相关中文使用说明书、包装说明等文件，以及存放等要求，供货的包装和运输条件等商务文件资料。为保障临床应用，投标人应负责做好临床指导、技术培训工作。
3.2 | 用户在实际使用过程中，若发现无效耗材，或出现与注册证（或相关证明文件）中标注包装规格不符的情况，由投标人无偿补足损耗并承担相应责任。
3.3 | 用户在实际使用过程中，若发现有不合格产品，投标人应对所有剩余货物进行无条件更换。
3.4 | 投标人应积极配合用户完成相关质控工作。
4 | 服务期限
4.1 | 投标人需保障产品质量并及时供应，并接受院方因为临床需求变更、产品升级及其它质量、价格等变化而提出的服务期结束要求
5 | 配送时间
5.1 | 接到院方通知后保证48小时内配送至采购人指定地点，保障临床需求
6 | 培训要求
6.1 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年
6.2 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等
6.3 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等
6.4 | 能够免费提供样机或样品等辅助培训有效开展